## Sheet1
中山大学附属第一医院广西医院相关医疗设备市场调研采购需求
科室名称 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 预算单价(万元) | 预算总价（万元） | 参数需求
检验科 | 精液分析仪 | 台 | 1 | 32 | 32 | 全自动精子分析仪 1. 产品组成与整机功能 1） 设备一体化设计，内置生物显微镜、计算机系统(计算机显示屏一体内置并具备触控操作功能)、温控系统、电源系统、精子计数池及精子质量分析管理系统软件。（以医疗器械注册证与医疗器械检验报告为准） 2） 仪器整机设备具备精子动力学分析，精子形态学分析，精子DNA损伤分析功能；设备稳定性重复性通过医疗器械检验所检测并取得医疗器械检验报告；设备具备显微镜自动控制、恒温控制功能、质控功能；检验报告可编辑、报告内容与形式可自定义输出； 2. 显微镜自动控制功能 1) 显微镜可自动聚焦、扫描采集精子动态视频与形态学图像，已拍摄图像视野可坐标追溯； 2) 在软件控制下，显微镜可自动物镜转换，其重复性误差不大于0.015mm； 3) 在软件控制下，载物台自动在XYZ方向移动；载物台移动最小步距：X轴≤0.002mm, Y轴≤0.002mm； 4) 光源自动调节； 5) 显微镜整机需具有医疗器械注册证，并电动控制功能整机注册，不是生物显微镜的后期电动平台拼装，提供显微镜授权书和医检验报告。（以医疗器械注册证和医疗器械检验报告为准） 3. 恒温控制功能 1)温控范围：37.0℃±0.5℃范围内 2)超过36℃~38℃范围，自动分析功能停止 4. 精子动力学分析 1) 可在明场和相衬条件下进行动力学分析，精子自动识别，其符合率≥95%。 2) 可在明场和相衬条件下，进行精子活力a级、b级、NP、IM、PR分级及总活力（PR+NP）分级，其符合率均≥90%。 3) 可在明场和相衬条件下，进行精子浓度分析，其符合率≥90%。 5. 检测结果的杂质误认率≤10%。 6. 可在明场和相衬条件下，进行动力学分析，单标本的分析时间≤60秒。 7. 精子形态学分析 1) 自动识别形态分析精子总数的符合率≥90%。 2) 自动识别正常形态精子个数的符合率≥60%。 3) 自动识别头部异常精子个数的符合率≥80%。 4) 精子形态学分析一个标本的时间≤2分钟 5) 识别分析显示项目： 形态分析精子、正常形态精子、头部异常精子、颈部和中段异常精子、过多残留胞浆、梨形头精子、中段粗或不规则精子、大头精子、小头精子、锥形头精子、圆形精子、不定形精子、空泡头精子、顶体过小或过大精子、顶体后区空泡精子、双头精子、无头精子、锐角弯曲精子、非对称性插入精子、中段过细精子、锐角弯曲尾精子、卷曲尾精子、多尾精子、短尾精子、无尾精子，主段异常精子、异常形态精子； 8. 精子DNA损伤分析，以医疗器械注册证为准 1) 自动识别计数精子数、有DNA碎片精子、无DNA碎片精子，识别结果符合率≥80%。 2) 精子DNA损伤分析一个标本的时间≤90秒。 9. 提供一次性精子计数池，避免样本交叉感染；一次可以做4人份。 10. 省内三甲用户不少于5家，提供医院使用科室主任联系方式备查；提供三甲医院合同10份以上
耳鼻咽喉头颈外科 | 术中超声多普勒（颅底手术使用） | 套 | 1 | 60 | 60 | 术中超声多普勒（颅底手术使用） 1. 货物名称：全数字化高端平板便携式彩色多谱勒超声诊断系统 2. 用途说明：腹部、小器官、浅表、妇科、产科、儿科、心脏、血管、泌尿、急诊、介入等 3. 货物数量：壹套 4. 交货期限：合同签订后 30天 5. 系统技术规格及概述： 5.1. ≥15英寸无缝纯平投射式电容屏 5.2. 机器内置3个可激活探头接口 5.3. ≥4个USB 3.0接口 5.4. 数字波束增强器 5.5. 多倍波束合成 5.6. 二维灰阶模式 5.7. 组织谐波成像模式 5.8. 宽带频移谐波 5.9. 组织特异性成像 5.10. 频率复合成像 5.11. 空间复合成像 5.12. 斑点抑制成像 5.13. 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 5.14. 频谱多普勒成像：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒 5.15. 组织多普勒成像 5.16. M型模式 5.17. 解剖M型模式 5.18. 自由臂3D 5.19. 造影成像功能 5.20. IMT 5.21. 独立角度偏转 5.22. 扩展成像 5.23. 实时双幅对比成像 5.24. 一键自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别，包括ROI框位置、角度自动改变） 5.25. 全屏放大 5.26. 局部放大（支持前端、后端放大） 5.27. 回波增强技术 5.28. 智能血流跟踪（自动随探头移动，取样框自动角度偏转、自动跟踪血流显示情况，无需手动调节） 5.29. 多普勒自动识别功能 5.30. 左心室心腔显影LVO 5.31. 支持锁屏功能 5.32. 自动唤醒功能 5.33. 智能声控模块，利用麦克风输入语音指令调节图像参数，包括深度、增益、焦点数量、切换检查模式等 5.34. 常规测量软件包（腹部、心脏、血管、小器官，神经，产科、妇科、泌尿、急诊测量软件包） 5.35. 图像后处理，可处理参数≥26种 5.36. 支持手动触摸屏上注释 5.37. 支持手动触摸屏上包络测量 5.38. 支持手势操作（图像调整、测量和注释、图像浏览） 5.39. 穿刺针增强技术，可跟随进针角度随时改变声束偏转角度，支持双屏实时对比显示增强前后效果，支持线阵和凸阵探头 5.40. 实时宽景成像单元 5.41. ≥142种体位图 5.42. 可支持DICOM 3.0 5.43. 支持语言，英语,中文, 德语, 西班牙语, 法语, 意大利语, 葡萄牙语, 俄语, 捷克语, 波兰语, 土耳其语, 挪威语, 塞尔维亚语（包括键盘输入、注释、操作面板等） 5.44. 内置超声教学软件，解剖图谱，标准的超声图像，扫查位置参考图，以及扫查技巧图文解析，覆盖神经、腹部、甲状腺、乳腺、睾丸和妇产等应用，为用户提供在线指导 5.45. 智能追踪探头信息，探头内置记忆芯片，可自动记录设备序列号等信息，自动写入病例，便于设备管理与追溯 5.46. 自动工作流协议，自动提示检查切面、自动激活彩色多普勒、PW模式，自动添加注释和体 5.47. DVR录像功能模块 6. 电影回放和原始数据处理 6.1. 所有模式下可用 6.2. 支持手动、自动回放 6.3. 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置(向后：最大时间480s；向前：120s) 6.4. 图像后处理，可对回放图像进行参数调节，可处理参数B模式8种、M模式5种、彩色模式5种、PW模式10种。。 6.5. 支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括： AVI)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失 6.6. 支持脚踏开关自定义功能键，要求同一个自定义功能按键支持≥4个功能的输出。 7. 检查存储和管理（内置超声工作站） 7.1. 检查存储 ≥120GB SSD硬盘、内置超声工作站 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 7.2. 检查管理 专用于病人信息管理 8. 连通性要求 8.1. 支持网络连接 有线网络 无线网络 8.2. DICOM 3.0 DICOM Basic DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告 8.3. 网络存储 8.4. 支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台（DICOM 3.0必须安装） 9. 系统技术参数及要求 9.1. ≥15英寸无缝纯平投射式电容屏 9.2. 主机重量≤6.2Kg 9.3. 机器内置可激活探头接口3个 9.4. ≥4个USB 3.0 9.5. 二维灰阶模式 数字化声束形成器 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit 接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理 扫描线：每帧线密度≥512超声线 发射声束聚焦：发射≥8段 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 最大显示深度:≥39cm 最大帧率: ≥999 帧/秒 TGC: ≥6段 二维灰阶：≥256 动态范围: ≥230 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 伪彩图谱: ≥8种 9.6. 彩色多普勒成像 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头) 最大帧率: ≥364 帧/秒 支持B/C 同宽 9.7. 频谱多普勒模式 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 最大速度: ≥8.89m/s（连续多普勒速度: ≥37.35m/s） 最小速度: ≤0.5mm /s（非噪声信号） 取样容积: 0.5-20mm 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) 零位移动：≥8 级 快速角度校正 支持频谱自动测量 10. 探头规格 10.1. 探头配置：凸阵探头、线阵探头、术中探头； 10.2. 穿刺引导 凸阵、线阵具备多角度穿刺引导功能 10.3. 凸阵探头频率范围: 1.0- 5.7 MHz，扩展后最大角度可达141°， 10.4. 线阵探头频率范围: 3.0-11.0 MHz，扩展后最大角度40° 10.5. 术中探头频率范围: 3.5- 16 MHz 10.6. B/M、彩色、能量多普勒、组织多普勒输出功率可选择分级调节 11. 系统输入和输出 11.1.HDMI: 1个 11.2.USB: 4个，USB 3.0 11.4.网口: 1个 12. 外设和附件 12.1. 台车（包括：耦合剂杯套组、储物篮、打印机架、AC电源及电源线、辅助输出电源线、纸巾架） 12.2. 自动电源卷线器 12.3. 支持机器防盗锁控制 12.4. 可支持数字黑白、数字彩色、文本及无线打印机 12.5. 支持脚踏开关
消化内科 | 双缸全自动内镜清洗机 | 套 | 2 | 18 | 36 | 双缸全自动内镜清洗机 ①. 消毒剂:一次性消毒液，一用一排。 ②. 适酶储存箱容量：≥2.5L；酒精储存箱容量：≥1L。 ③. 具有全程适时内镜测漏监控装置；若内镜存在微小泄露，设备持续提供正压，程序结束后提示；若内镜存在大泄露，在接触液体前强制退出并报警； ④. 每次处理镜子数量：2-4条软式内镜，高水平消毒一条内镜总用时＜20分钟；单槽一个清洗消毒循环，水耗量≤40L;采用泵强制排水的方式。 ⑤. 自身消毒功能：不仅能够对设备全管道、槽体进行消毒而且能够对终末漂洗水过滤器反向消毒；具有加强消毒功能，可对消毒时间进行设置。 ⑥. 软镜内通道循环泵：设有独立的内镜管腔增压泵，能够持续洗消注气/注水和活检、吸引管腔。 ⑦. 双级旋转喷淋清洗：设有底部和顶部两级旋转喷淋装置，消除槽内清洗死角； ⑧. 设备自动对消毒液进行添加和排放；通过独立的消毒液取样泵控制，可实现消毒液的自动取样。 ⑨. 全封闭消毒：洗消槽采用全封闭结构，消毒剂气味不向外泄露，最大限度保护操作人员健康。 ⑩. 无菌水漂洗：内置0.1μm无菌水过滤器；消毒后使用0.1μm过滤器过滤的无菌水漂洗。 ⑪. 过程数据打印：打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：操作员编号、程序名称、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间，。 ⑫. 控制系统：采用PLC控制器；触摸屏显示≥5.5英寸彩色触摸屏显示系统；显示屏显示运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时。 ⑬. 管理员权限设置：产品控制系统设有管理员权限设置，管理员通过权限密码才能进入管理员操作界面，可进行消毒剂自动排放、添加和程序编辑操作。 ⑭. 自动门，具有门脚踏开关可脚踢开门；避免手动开门后；门采用钢化玻璃门，可以清晰观察镜子的清洗消毒情况，具有具有防止操作人员手或内镜的防夹手保护功能。 配置：双槽软式全自动内镜清洗器主机1台；手工测漏器1套。
普通外科 | 微波消融系统 | 套 | 1 | 30 | 30 | 1.适用范围：已取得国家药监局三类医疗器械注册证，适应症至少包含肝肿瘤、甲状腺良性结节 2.工作频率：2450MHz±20MHz 3.输出功率：0-120W，连续可调 4.治疗时间：0-30 min，可按分钟和秒钟位调节 5.术前自检：术前一键自检，微波输出、冷却系统及消融针三块组件工作是否正常。 6.测温系统：至少包含两种测温功能，包括杆温和旁开温度实时监测，数据可显示在仪器上。 7.超温保护：不少于两种超温保护措施，并可设置保护温度，当达到保护温度时，设备自动停止微波输出。 8.术中监控：术中实时检测消融针、微波输出，并具有安全提示。 9.退针程序：设有退针程序，便于最后凝固针道。 10.参数调取：设有参数调取程序，可调取上一次治疗参数。 11.消融针识别：自动识别消融针类型，提供治疗安全保障和信息存储等功能，增加安全保护。 12.驻波监控：实时检测并显示驻波比，增加安全保障 13.自动保护：过温、过载、误操作保护功能。 14.设备、耗材需为同一个生产厂家且均取得国家药监局三类医疗器械注册证，确保微波消融系统匹配性及微波输出安全有效性 15.具有同轴套管消融技术：具有同厂生产的配套消融针使用的穿刺针，并且取得注册证
超声科 | 超声诊断仪 | 套 | 2 | 270 | 540 | 一、超声诊断仪（妇产） 1. 系统技术规格及概述： 1.1. 全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致 1.2. 组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真 1.3. 声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSI值）在屏幕上显示 1.4. 多级信号处理系统 1.5. 高倍波束并行处理系统 1.6. 二维灰阶模式 1.7. 谐波成像模式 1.8. M型模式 1.9. 彩色M型模式 1.10. 彩色多普勒成像 1.11. 频谱多普勒成像 1.12. 组织多普勒成像 1.13. 自由臂三维成像 1.14. 宽景成像 1.15. 空间复合成像，最高可达9线偏转 1.16. 斑点抑制成像 1.17. 频率复合成像 1.18. 独立角度偏转 1.19. 扩展成像 1.20. 实时双幅对比成像 1.21. 高分辨率血流成像 1.22. 精细血流自动识别成像 1.23. 立体血流成像 1.24. 一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像 1.25. 全屏放大 1.26. 局部放大（支持前端、后端放大） 1.27. 支持自动工作流协议，自动标注体位图、注释及自动切换检查模式，显著减少操作时间 1.28. 支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等） 1.29. 支持手动触摸屏上注释 1.30. 支持手动触摸屏上包络测量 1.31. 支持语音注释及播放 2. 测量/分析和报告 2.1. 常规测量，多普勒测量，自动频谱测量 2.2. 全科测量包，自动生成报告 2.3. 自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标 2.4. 自动NT测量 2.5. 专业的IVF成像模式，具备专业的报告、多项IVF评估指标及发育趋线分析 2.6. 支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。 2.7. 胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏15个测量项目，并同时获得心脏发育评分。 3. 电影回放和原始数据处理 3.1. 所有模式下可用 3.2. 支持手动、自动回放 3.3. 支持4D 电影回放 3.4. 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影 3.5. 支持图像对比（动态、静态） 3.6. 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行36项参数调节。 4. 检查存储和管理（内置超声工作站） 4.1. 检查存储≥1T硬盘 4.2. 内置超声工作站 4.3. 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。 4.4. 导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 5. 连通性要求 5.1. 支持网络连接 5.2. 支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台 5.3. 通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等 5.4. DICOM 3.0 5.5. 视频/音频输入、输出 5.6. 支持ECG/PCG信号 5.7. ≥５个USB接口 5.8. DVD R/W 刻录光驱 6. 系统技术参数及要求 6.1. ≥21寸高分辨率彩色液晶显示器 6.2. ≥13寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调 6.3. 探头接口≥５个 6.4. 二维灰阶模式 数字化声束形成器 全程动态聚焦 多倍信号并行处理 扫描频率： 单晶体电子凸阵：超声频率 1- 6 MHz 电子线阵：超声频率3 - 15MHz 电子经阴道：超声频率3-11 MHz 电子经阴道容积：超声频率3-10 MHz 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 最大显示深度:≥38cm 最大帧率: ≥650 帧/秒 TGC: ≥8段 LGC: ≥8段 二维灰阶：≥256 动态范围: ≥160 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 伪彩图谱: ≥8种 6.5. 彩色多普勒成像 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头) 最大帧率: ≥200 帧/秒 支持B/C 同宽 6.6. 频谱多普勒模式 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 最大速度: ≥7.60m/s 最小速度: ≤1 mm /s 取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头 偏转角度: ≥±30度 零位移动：≥8 级 快速角度校正 支持频谱自动测量 6.7. 实时四维模式：支持多种模式渲染成像及裁剪等功能，容积图像支持斑点噪声抑制，容积厚层成像，包括任意剖面成像 支持深度宣染成像,通过深度伪彩的强弱显示不同距离间三维信息 4D最大显示帧率≧45 支持VOI 在同一平面进行360度旋转 6.8. 容积光源渲染成像，通过虚拟光源位置的改变可得到常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示，提供更多临床信息（可调节阴影强度及移动光源） 6.9. 胎儿头颅自动切面识别功能，自动获取胎儿颅脑四个标准切面,并自动获取6项评估参数值 6.10. 胎儿面部自动导航功能，可以自动的去除胎儿颜面部前面的遮挡物，使胎儿三维 颜面部显示更清晰。同时可以一键调整胎儿面部的显示方向。 6.11. 胎儿心脏检查切面自动识别功能，可以自动获取胎儿心脏检查的六个标准切面。 6.12. 智能盆底解决方案，可以对盆底超声检查中的前中后盆腔和肛提肌裂孔的测量进行自动测量与评估。 6.13. 子宫内膜自动成像与容积分析功能，自动呈现子宫内膜冠状面成像、自动进行子宫内膜容积和厚度测量。 6.14. 小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型。 7. 探头规格 7.1. 频率：超宽频带或变频探头 7.2. 二维、彩色、多普勒均可独立变频 7.3. 配置探头：单晶体腹部探头、浅表探头、腔内探头、腔内容积探头 7.4. 探头频率： 频率带宽1.2-20 MHz（依赖不同探头） 所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段 阵元：最大有效阵元数≥576阵元 7.5. 穿刺引导 凸阵、线阵具备多角度穿刺引导功能 8. 声功率输出调节 B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节 9. 外设和附件 9.1. 耦合剂加热器 9.2. 专业腔内探头放置架 9.3. 专业探头放置槽≥7个 9.4. 支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机 9.5. 支持内置DVR 9.6. 支持脚踏开关 9.7. 支持生理信号：ECG及PCG 二、超声诊断仪（腹部） 一、产品用途 主要用于腹部、外周血管、小器官、肌骨、造影、介入消融等方面的临床超声诊断和科研，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用及学科发展 二、性能要求 主要规格及系统概述： 1.宽带组织谐波成像：差量谐波成像技术 ，同时发射低频/高频两个不同频率的基波，接收二次谐波和高低频波的差量波，实现宽带谐波成像，提升图像的分辨率和穿透力 2.高级复合成像技术，将实时空间复合、实时频率复合和斑点噪声消除等技术集成在一起，提高图像的细节分辨率及全场图像的均一性 3.高分辨率血流成像技术：高级动态血流成像，采用宽带多普勒技术，可以提高细小血管的空间分辨率，无外溢显示≤0.2mm的血管血流，具有方向性显示，可进行频谱测量 4.精确成像技术，在信号前端整合多条临近声束的信息进行图像优化，实现结构显示更为清晰，背景显示更加平滑；有效降低组织结构中高回声区域的饱和度，组织结构显示更加自然。可应用在所有探头上 5.穿刺针增强显示技术，在不降低图像质量的同时增强穿刺针的显示，提高穿刺介入的成功率 6.超低速血流显示技术：超微血流成像，采用独特的处理方式，消除运动伪像，增强显示超低速血流信号，具有高敏感、高分辨、高帧频、低噪声等优势。彩色标尺最低显示≤0.2cm/s，常规检查条件下成像帧频≥50帧/秒，具有三同步显示功能，可取频谱多普勒进行定量 7.微血流成像的三维成像模式，使用常规探头，实现超低速血流的高分辨率立体显示，操作便捷、立体直观 8.超微血流成像的血管指数定量：检测超低速血流信号分布密度，准确计算血流信号在目标区域内的像素比 9.超声造影成像功能，采用幅值调制方式，应用脉冲减影造影剂谐波技术，具有双幅监控模式和机械指数MI恒值功能 10.具有血管识别成像模式，用三种不同颜色显示造影剂灌注状态，用红/蓝颜色方向性显示较大血管灌注，绿颜色高分辨显示微细血管的灌注，有利于肿瘤新生血管的判别和分析 11.造影剂微血管成像模式，可显示0.1mm以下细微血管网的造影剂灌注，评估病灶内的血管分布。具有运动抑制功能，可进行图像修正补偿，获得更为清晰的图像 12.造影剂微血管参数成像，根据造影剂灌注的时间顺序进行彩色编码，在单幅图像中，即可显示造影剂灌注的微血管架构，也可显示造影剂灌注的时间顺序，可以对不同血供特点的疾病实施鉴别诊断 13.造影剂超微血流成像模式，应用多普勒成像原理，采用独特算法，消除组织运动伪像，增强显示超低速造影剂信号，高清晰显示造影剂微泡灌注和高分辨率显示微血管架构 14.超声造影定量功能，具有时间曲线分析功能，利用造影成像获取的图像来对感兴趣区域内的造影信息进行计算分析，具有运动追踪功能 15.超声造影定量拟合曲线功能，基于时间-强度曲线的模型函数进行曲线拟合，显示造影剂血流动力学信息，计算特征参数值 16.支持相控阵、凸阵、线阵探头以及双平面腔内探头和穿刺探头 17.超声图像支持B模式、彩色多普勒、造影剂成像、弹性成像等多种模式 18.剪切波弹性成像， 2D模式的剪切波成像方式；支持凸阵、线阵和腔内等探头 19.可显示剪切波传播的速度图(m/s)和组织的弹性图(kPa) 20.具有传播图模式，剪切波传播的等时到达曲线显示，可对剪切波传播速度做定性评估，也可作为质控指标指导采样区域选择，提高测量分析准确度 21.可以实现四幅显示，分别显示B模式、速度图、传播图或方差图 22.剪切波弹性成像的三维立体显示功能 23.可根据ECG信号同步获取图像，显著减少伪像，获得最佳成像 24.具有专业测量分析报告系统，测量区域可自动检测，提高测量的可靠性和准确度。可测量14组数据，具备均值、方差、中位数、四分位数等专业评估分析手段 25.剪切波频散成像，通过获取剪切波频散值来研究肝脏组织的黏度，用于炎症及脂肪变性肝脏的诊断及研究
检验科 | 流式细胞分析仪器 | 台 | 1 | 150 | 150 | 流式细胞分析仪器 1.光学系统： 1.1激光器配置:配置488nm和638nm、405nm固体激光器，功率均≥48mw，激光功率可由软件实时监控，空间独立排列 1.2检测通道设置：488nm激光可激发五色荧光，对应检测FITC, PE, ECD, PC5.5和PC7荧光染料，638nm激光可激发三色荧光，对应检测APC, APC-A700， APC-A750荧光染料，405nm激光可激发五色荧光，对应检测PB450、KO525、Violet610、Violet660、Violet780荧光染料，以及前向角散射光检测通道和侧向角散射光检测通道 1.3光路设计：固定校准的光路设计，每根激光间信号独立传播。用户可自行安装开机，无需专业人员调校 1.4采用雪崩光电二极管阵列检测器（Fiber Array Photo Detector）检测器 1.5流动室使用免校准型集成得光学石英流动室，其NA＞1.3，流动室尺寸420 μm x 180 μm 2.分析性能： 2.1 荧光灵敏度：FITC的荧光灵敏度少于30 MESF，PE的荧光灵敏度少于15 MESF 2.2 荧光分辨率：CV≤2%（G0/G1期最高峰） 3.电子系统： 3.1 信号处理精度：16,777,216道数字信号精度 3.2 高达107的线性动态范围，可以将高信号和低信号都完全显示在一张图上 3.3 支持多色荧光信号共同采集，15个参数检测时，信号获取速度（上样速度）达到30,000个/秒以上 3.4 检测器采用全反射光学组件传递荧光信号，每个检测器前面仅配有带通滤光片 4.液路系统： 4.1自动化上样系统，配备32管轮转盘自动化进样器，具有单管自动混匀和内外管壁自动清洗功能，降低样本间交叉污染 4.2可支持多种常用的进样管，如5 mL的聚苯乙烯和聚丙烯流式管,1.5 mL 和 2 mL EP管 4.3内置自动化的液流系统维护程序，例如开关机程序、启动（初始化）、每日清洗、排气泡、反冲等全部由自动软件控制。 4.4使用超低脉冲蠕动泵式鞘液和样本液流系统 4.5样本流速，可选10、30、60μL/min，或自定义流速10-240 μL/min，以 1 μL为增量单位 5.软件功能： 5.1操作系统：Window 7或以上版本 5.2支持中英文操作界面，全部采用图形化参数调节 5.3全自动质控程序：内置的质控程序自动检测仪器配置，激光器功率、激光延迟、每个通道的rCV值、增益值和平均荧光强度等 5.4 补偿调节：全矩阵荧光补偿，可脱机补偿，自动补偿。支持补偿库功能，可以存储多色实验中荧光染料的溢出值；在新的实验中，可以调用库中任一补偿值组合成新的补偿矩阵，不用再新建单标管上样调补偿 5.5 电压支持手动调节及自动调节，当电压改动后，补偿值会随之自动调整到正确的结果 5.6 基本分析软件功能：具备直方图及散点图形叠加功能；具备细胞绝对数分析、IQ自动GATE分析、伪彩色图分析、RATIO分析、去粘连分析功能 5.7 软件分析报告：可导出PDF、电子表格、矢量图等多种文件格式，具有层级关系分析报告功能，能将所有荧光参数表达结果的各种组合全部显示在一张图上，具有批量处理报告的功能 6. 其他配置： 6.1 windows 7操作系统电脑工作站 6.2 24寸显示器1个 6.3 自动上样器 7. 具备中华人民共和国医疗器械注册证 8.质保期≥3年
检验科 | 共聚焦显微镜 | 台 | 1 | 200 | 200 | 共聚焦显微镜 1.激光照射系统 1.1紫色固体激光器：405nm，功率≥50mW 1.2蓝色泵浦固体激光器：488nm，功率≥20mW 1.3绿色泵浦固体激光器：561nm，功率≥20mW 1.4红色泵浦固体激光器：640nm，功率≥40mW 1.5开放式和一体化的激光耦合器，通过单独一根宽光谱、高透过率光纤导出，近紫外到红光区域一体化色差校正，无须调节光纤中心。 1.6 所有激光谱线均由AOTF控制，可实现连续调节激光强度、高速激光谱线切换，具有快速光闸控制功能，可进行局部的ROI成像、FRAP等实验应用；激光强度调节范围：0.1%-100%，最小调节步进精度0.01%。 1.7具有激光强度自动监控系统，实时监视激发激光的强度变化，动态调节激光，维持激光输出稳定性，保证重复实验和长时间实验结果可精确定量并具备重复性。 2.共聚焦扫描检测系统 2.1扫描系统和检测系统一体化集成设计，扫描检测系统与显微镜直接耦合，非光纤式导出，避免荧光信号的损失。 2.2不少于两个独立的光谱型硅光电探测器荧光检测器和荧光检测通道，一个透射DIC检测通道，所有通道可以独立设置不同激光，无需调节HV、offset等参数。 2.3 冷硅光电探测器，高动态范围，可用于弱荧光成像，或活细胞低激光高信噪比成像，支持光谱扫描和光谱成像。对于强荧光信号，不会出现过饱和。 2.4光谱检测范围：400-900nm。 2.5 配置光栅或棱镜分光系统，其中任何一个荧光检测通道都可执行包括高精度高线性光谱扫描、光谱检测和光谱拆分等全部功能，并且任意多个荧光检测通道都可同时进行以上功能。 2.6光谱分辨率（最小光谱检测范围）：≤2nm 2.7光谱最小调节步进：1nm，确保全光谱一致的分辨率，并且连续可调 2.8 XY独立双扫描振镜，均为高反射率的抗氧化银镀膜； 2.9所有扫描振镜扫描视场数≥20 2.10旋转角度：0°-360°自由旋转，步进0.1° 2.11光学放大扫描：0.9X-50X光学放大，步进0.01X 2.12扫描速度：512X512≥15帧/秒，256X256≥60帧/秒； 2.13扫描模式：点扫描，矩形扫描，任意线/面扫描，任意图形区域扫描，Clip扫描，Zoom In 扫描，任意角度扫描，及X，Y，Z，T，λ任意结合或同时组合。 2.14具有光子计数成像模式，可实现严格定量型共聚焦成像功能。 2.15共聚焦针孔：全自动连续调节型 3.全自动倒置显微镜系统 3.1双层光路，后部连接共聚焦扫描检测系统，预留显微镜两侧空间用于功能扩展，机身闭环结构设计，高刚性和稳定性。 3.2光学系统：采用无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm 3.3电动控制Z轴，最小Z轴步进精度≤10nm；电动光路切转与调节，可通过电容式触摸屏控制器、软件、手动三种方式控制功能，包括Z轴、物镜转盘、聚光镜、激发块转盘、电动DIC棱镜切换等。 3.4电动激发块转盘≥8孔，激发块切换速度≤0.5sec；无需拆卸更换激发块，内置电动光闸，防水设计；荧光激发块至少包含窄带带通紫外激发（UV），窄带带通蓝光激发（B）和宽带绿光激发（G）三种，并可同时安装不少于六个荧光激发块。 3.5电动长工作距离万能聚光镜：具有7孔位，数值孔径N.A.≥0.55，工作距离W.D.≥27mm电动七孔聚光镜；电动孔径光阑，电动偏光镜可自动旋入、旋出光路。 3.6荧光光源：长寿命高亮度LED荧光光源。 3.7透射光源：长寿命LED冷光源 3.8共聚焦专用物镜。 3.8.1 1.25X干镜及配套宏观成像光路，数值孔径NA≥0.04，工作距离WD≥5mm，一次成像视野≥10x10mm 3.8.2 10X干镜，数值孔径NA≥0.40，工作距离WD≥3.1mm 3.8.3 20X干镜，数值孔径NA≥0.8，工作距离WD≥0.6mm 3.8.4 40X干镜，数值孔径NA≥0.95，工作距离WD≥0.18mm 3.8.5 60X油镜，数值孔径NA≥1.42，工作距离WD≥0.15mm 3.8.6 100X油镜，数值孔径NA≥1.45，工作距离WD≥0.13mm 3.9明场观察附件：全套微分干涉（DIC）附件 3.10精准电动载物台，XY移动范围≥114mm×75mm； 4.计算机工作站 CPU Intel Xeon W5-2445或更高，3.1GHz，十核；内存≥64GB；硬盘≥2TB HDD；SSD固态硬盘≥1.5T；DVD writer；操作系统Windows 10 Professional 64bit；30英寸以上液晶显示屏。 5.软件 5.1图像采集和系统自动控制功能，光路全电动控制切换 5.2智能化设置：根据染料或不同应用要求，软件可一键设置自动配置整个光路 5.3多维显微成像控制：X，Y，Z，T等控制，实现多时间、多通道荧光、Z序列的自动采集和处理 5.4 三维/四维可视图象重建，具有不少于Alphablend，Isosurface，MIP等多种三维渲染模式，随意进行空间切割，交互立体显示，并在成像过程中实时三维重构； 5.5 Z轴深度补偿功能，随成像深度不同，可以随意线性或非线性调 节激光强度和检测器灵敏度，自动补偿由于样品深度增加造成的信号衰减。 5.6 荧光强度测量，区域和周长等参量计算 5.7共定位定量分析：可定量分析不同标记之间的定位关系，可显示定位关系的荧光分布图，可分别提取单标记和共定位图像 5.8离子浓度图像：实时追踪荧光强度变化，获取离子浓度比例（Ratio）图像 5.9检测特异荧光标本指纹光谱：分离发射光谱重叠的多重标记荧光标本，可在扫图过程中实时进行光谱拆分，具有盲式分离法、荧光染料分离法、光谱图像分离法等多种光谱拆分模式。 5.10 可根据不同用户自定义个性化的布局界面。 5.11提供多种反卷积算法，包括近邻法、非近邻法、Wiener滤镜、2D反卷积和三维迭代反卷积模块，等国际公认计算模式，每个模式均有适合于共聚焦图像的专业算法。 6、主要配置 激光光源系统 1套 激光强度自动监控系统 1套 全电动倒置荧光显微镜 1套 扫描单元 1套 制冷型硅光电探测器 1套 电动载物台 1套 PC工作站 1套 气压专用防震台 1个 稳压电源 1套
检验科 | 活细胞成像仪 | 台 | 1 | 200 | 200 | 活细胞成像仪 1、成像模式： 转盘共聚焦荧光，倒置大视野宽场荧光，高对比明场及彩色明场成像模块 2、检测方法：终点法，时间延迟法，动力学法，孔模式，蒙太奇拼接，Z轴叠加。 3、光源：共聚焦光源为6色激光器；宽场成像光源为LED长寿命光源 4、相机：sCMOS相机，科学级灰度16 bit，像素点尺寸≥6.5um，像素尺寸≥2048x2048像素点，量子效率≥80%在525nm处， 5、成像视野：3.23mm±5% 在4x镜头下（宽场成像模式） ，0.65mm±5%在20x镜头下（共聚焦成像模式） 6、荧光通道容量：共聚焦 ≥5位；宽场成像 ≥4位 7、物镜选择：共聚焦：20x，40x，60x常规镜头可选；宽场成像：1.25x-60x常规镜头可选，以及4x-20x相差镜头可选 8、荧光成像通道：共聚焦：CFP, CY5, DAPI, GFP, RFP, TRITC六色成像通道可选；宽场成像：DAPI, CFP, GFP, YFP, RFP, Texas Red等21种成像通道可选 9、共聚焦转盘规格：可选60um单转盘或40um和60um双转盘，转速≥2500rpm/min； 10、聚焦方式：基于激光和图像全自动聚焦模式或手动聚焦。 11、Z-stack：可根据样品厚度，选择不同聚焦平面进行多层聚焦拍摄，并进行图像整合，聚焦层数2-200层（依样品厚度而定）。支持3D细胞球，类器官，斑马鱼等有厚度的样本成像及分析 12、图像采集速度 ：共聚焦成像模式下， 96孔板，4x镜头，激光聚焦，≤8分钟；宽场成像模式下，96孔板，4x镜头，激光聚焦，≤4分钟 ； 13、可选配气体控制模块：CO2气体实时监控：浓度范围0-20%。分辨率，±0.1%。稳定性，±0.2@5%CO2；O2气体实时监控：浓度范围1-19%。分辨率，±0.1%。稳定性，±0.2@1%O2 13、可选双自动进样器：2个灌流孔，支持所有检测及成像模式，尤其适用于钙流成像分析，灌流体积：5-1000μl，1μl步进，精确性≤2% 14、软件功能：基于高内涵筛选分析分析，同时兼具仪器控制及图像分析，操作简单易学 15、图像捕获:可实现荧光成像自动叠加最多支持6个荧光通道叠加、蒙太奇成像、Z轴叠加成像、连续和不连续动力学成像以及不同孔定点成像。 16、图像处理：可实现图像背景均化、图像拼接、z-projection功能和去卷积处理。 17、高级图像分析功能：可完成细胞计数，亚群分析，双选域分析，多参数组合分析，细胞参数测量分析，自动融合度计算，视频录制与合成，支持统计学分析导出直方图及多种曲线拟合分析等。包括进行荧光核转位功能、斑点计数功能。 18、支持图片批量导出与分析：可高通量批量图片导出，方便数据快速分析 19、支持视频制作：可实时视频或队列图片合成视频。 20、多种图像输出可选：原始图像 16bit TIFF；保存图像 TIF, JPG, BMP, PNG, EMF, GIF视频 MP4, WMV 21、支持3D Viewer用于荧光成像 ，以及自动ROI功能 22、配置清单： 活细胞成像仪（具有60um共聚焦单转盘，倒置大视野宽场荧光场，相差明场，高对比明场及彩色明场成像模式），一套； 共聚焦成像通道：DAPI,GFP,TRITC通道； 宽场荧光成像通道：DAPI,GFP,TEXAS RED通道； 物镜镜头：4x，10x，20x，40x； 激光聚焦模块，一套； 双玻片适配器，一套； 高内涵分析软件，一套； 6色激发激光器光源（波长：405nm、445nm、470nm、520nm、555nm、640nm），一套； 电脑工作站，一套（配置要求：≧I5 10500起，内存≧16G DDR4、2666MHZ，硬盘≧512G SSD（读写速度500M/S起））。 23.质保期≥3年。
检验科 | 液相芯片仪器 | 台 | 1 | 98 | 98 | 液相芯片仪器 1、多重性：可单孔检测100个指标；可以同时开展核酸，蛋白检测并有配套试剂盒。 2、具有CFDA认证 3、检测原理：使用不同配比的荧光标记编码微球，偶联核酸探针，结合流式细胞分析技术，从而达到快速分析单一样品中多重待检指标的目的。 4、光学系统：报告激光：532nm倍频二极管，功率10-15mW；分类激光：635nm二极管，功率25mW； 5、检测系统：报告激光检测器：565-585nm光电倍增管；分类激光和单位甄别检测器：温度补偿的雪崩光电二极管； 6、液相系统：鞘液流速：90μl±5μl/s；流动室：200μm2正方形流体室；进样速度：1 μl/s； 7、检测范围：3.5logs；读取速度：≤60min/96孔； 8、进样方式：微量滴定板：标准96孔板；吸入样本体积：20-200 μL； 9、处理器：数字信号处理器 10、具有原厂最新软件操作系统 11、可以开展呼吸道病毒，腹泻病原体，HLA配型，自身免疫性疾病，多因子检测，新生儿筛查，合理化用药基因分析等各项检测和自行开发研究。 11、设备为开放的试剂系统，可以使用由客户自行设计、耦联有寡核苷酸、抗体、抗原、多肽或其它小分子化合物的荧光微球，开展多重蛋白和多重核酸方面的科研工作。可选微球种类：不少于MagPlex，MicroPlex，MagPlex-TAG并提供每种微球订购彩页资料；并提供MagPlex-TAG微球三份和配合设计实验方案 12为了保证设备的售后服务，需提供设备生产厂家盖章的售后服务承诺书 13、可配套该平台所有的国产试剂使用。并提供国产有证细胞因子的厂家授权。 14.质保期≥3年。
检验科 | 倒置荧光显微镜 | 台 | 1 | 60 | 60 | 倒置荧光显微镜 1.研究级倒置显微镜 1.1配备明场、相差、荧光等观察方法； 1.2物镜转换器：带编码6孔物镜转盘，软件可以自动识别物镜位置，并可以自动设置相应的标尺； 1.3载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米； 1.4光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm； 1.5透射光照明：长寿命LED光源. 1.6目镜：10×宽视野目镜，高接目点，可调焦，同时匹配宽视野双目观察筒； 1.7聚光镜：5孔聚光镜，NA≥0.55，WD≥27mm，可以安装DIC、相称等配件； 1.8相差环板：4×、10×、20×、40×； 1.9物镜： ①万能平场半复消色差相差物镜4×（N.A.≥0.13，W.D.≥17.0mm）； ②万能平场半复消色差相差物镜 10×（N.A.≥0.3，W.D.≥10.0mm）； ③长工作距离平场半复消色差相差物镜20×（N.A.≥0.45，W.D.≥3.2mm）； ④长工作距离平场半复消色差相差物镜40×（N.A.≥0.55，W.D.≥2.2mm）； ⑤万能平场半复消色差油浸物镜60X （NA ≥1.25-0.65, 工作距离≥0.12mm，带虹彩光阑）； 1.10滤色镜：日光平衡滤色片； 1.11反射荧光系统 ①激发块转盘：≥8孔位激发块转盘，无需拆卸即可更换激发块，内置光闸，防水设计； ②激发块：紫外激发宽带荧光激发块（激发波长BP 340-390nm，分光镜DM 410 nm、发射波长BA 420-IF）；蓝色激发宽带荧光激发块（，激发波长BP 460-495nm，分光镜DM 505 nm、发射波长BA 510-550nm）；绿色激发宽带荧光激发块（激发波长BP 530-550nm，分光镜DM 570nm、发射波长BA 575-625nm）各一套； 1.12光源：100W汞灯荧光光源 。 2.与显微镜同品牌同产地显微专用数码相机 2.1用于组织切片、可见到近红外生物材料荧光标记、活细胞荧光标记样品的高分辨率成像。 2.2用于科研/临床领域，高色彩还原明场图像和高信噪比荧光图像的记录。 2.3相机类型：彩色CMOS相机，全局快门 2.4物理像素≥1200万 2.5制冷系统：Peltier制冷（大约室温-10度） 2.6最大图像分辨率≥4915万像素（8192 X 6000） 2.7实时预览帧速≥60 fps（在1920 × 1200分辨率下） 2.8可采集的波长范围：400-1000nm 2.9支持IR截止滤镜手动切换进出光路 2.10像素融合：2x2 2.11相机接口：C接口 2.12图像文件格式：原厂软件支持的文件格式，TIFF，JPEG等 2.13支持AI自动识别显微观察方法（明场、荧光、相差、微分干涉和偏光），自动获取最佳拍摄条件参数。 3. 显微图像控制及分析软件 3.1 采集图像：支持多种型号专业CCD，支持TWAIN接口，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程； 3.2 对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性； 3.3 在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位； 3.4 调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果； 3.5 对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像； 3.6 合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像； 3.7 方便的输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系； 3.8 可以做离线白平衡、市场平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理； 3.9 可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像； 3.10 可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理； 3.11 可以从之前软件获取的图像中再次调入设备和采集参数的信息，以便重复用相同的参数进行成像； 3.12 手动计数功能，支持分组功能，数据可输出到Excel； 4.电脑:I7处理器，内存516G+8GB，硬盘2TB，16×DVDR；23寸液晶显示屏；Win 10正版操作系统。 5.为保证产品质量和售后服务，请在投标时出具原厂商或总代理商授权书及售后服务承诺书原件。 6.质保期≥3年。
检验科 | 正置荧光显微镜 | 台 | 1 | 60 | 60 | 正置荧光显微镜 1. 全自动正置荧光显微镜 1.1 全自动正置荧光显微镜，硬件软件为同一品牌；具备透射光明场、微分干涉、荧光观察及成像分析功能； 2.2 齐焦距离为国际标准≤45mm 的无限远校正光学系统； 2.3 载物台：右手低位驱动载物台 2.4 ≥7孔位电动物镜转盘，物镜转换低噪音, 随物镜转换能够自动校准标尺； 2.5 宽视野三目镜筒，屈光度可调,倾角≤30 度，瞳间距调节范围不窄于 50-76mm，分光比为双目/摄像三档调节； 2.6 ≥8 孔位电动聚光镜，聚光镜电动棱镜转换、电动孔径光阑和顶透镜互换， 电动偏光附件转换。可应用于透射明场、暗场、微分干涉、偏光观察模式； 2.7 物镜： 4X万能平场半复消色差物镜, NA ≥0.13, 工作距离≥17mm 10X万能平场半复消色差物镜, NA ≥0.3, 工作距离≥10mm 20X万能平场半复消色差物镜, NA ≥0.5, 工作距离≥2.1mm 40X万能平场半复消色差物镜, NA≥ 0.75, 工作距离≥0.51mm 60X万能平场半复消色差油浸物镜, NA ≥1.25-0.65, 工作距离≥0.12mm，带虹彩光阑 100X万能平场半复消色差油浸物镜, NA≥ 1.3, 工作距离≥0.2mm 2.8右手低位驱动载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台； 2.9 目镜：高眼点屈光度可调的 10 倍超宽视场目镜，视场数 F.N≥26，目镜外壳有相关数字标明； 2.10 触摸屏控制器，可与主机架分离，调焦精度≤10nm； 2.11 触屏控制器具有导航模式，一键式控制：光源开关、转换、亮度调解，滤色片转换，聚光镜转换、顶透镜转换、数值孔径调解，智能调焦，物镜转换、荧光 光闸开关、激发块转换及载物台等。 2.12 透射照明装置：长效白光LED光源，寿命≥20000小时，具有与卤素灯相同的高色彩还原性 2.13 ≥8 孔位全电动荧光激发块转盘，采用光吸收涂层； 2.14 荧光滤色镜组配备：紫外激发宽带荧光激发块（激发波长BP 340-390nm，分光镜DM 410 nm、发射波长BA 420-IF）；蓝色激发宽带荧光激发块（，激发波长BP 460-495nm，分光镜DM 505 nm、发射波长BA 510-550nm）；绿色激发宽带荧光激发块（激发波长BP 530-550nm，分光镜DM 570nm、发射波长BA 575-625nm）各一套； 2.15 荧光照明：100W汞灯荧光光源， 2.同品牌显微专用数码相机 2.1用于组织切片、可见到近红外生物材料荧光标记、活细胞荧光标记样品的高分辨率成像。 2.2 用于科研/临床领域，高色彩还原明场图像和高信噪比荧光图像的记录。 2.3 相机类型：彩色CMOS相机，全局快门 2.4 物理像素≥1200万 2.5 制冷系统：Peltier制冷（大约室温-10度） 2.6 最大图像分辨率≥4915万像素（8192 X 6000） 2.7 实时预览帧速≥60 fps（在1920 × 1200分辨率下） 2.8 可采集的波长范围：400-1000nm 2.9 支持IR截止滤镜手动切换进出光路 2.10 像素融合：2x2 2.11 相机接口：C接口 2.12 图像文件格式：原厂软件支持的文件格式，TIFF，JPEG等 2.13 支持AI自动识别显微观察方法（明场、荧光、相差、微分干涉和偏光），自动获取最佳拍摄条件参数。 3. 显微图像控制及分析软件 3.1 采集图像：支持多种型号专业CCD，支持TWAIN接口，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程； 3.2 对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性； 3.3 在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位； 3.4 调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果； 3.5 对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像； 3.6 合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像； 3.7 方便的输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系； 3.8 可以做离线白平衡、市场平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理； 3.9 可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像； 3.10 可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理； 3.11 可以从之前软件获取的图像中再次调入设备和采集参数的信息，以便重复用相同的参数进行成像； 3.12 手动计数功能，支持分组功能，数据可输出到Excel； 4.电脑:I7处理器，内存256G+8GB，硬盘1TB，16×DVDR；23寸液晶显示屏；Win 10正版操作系统。 5.为保证产品质量和售后服务，请在投标时出具原厂商或总代理商授权书及售后服务承诺书原件。 6.质保期≥3年。
检验科 | 流式细胞分选仪器 | 台 | 1 | 350 | 350 | 流式细胞分选仪器 1、荧光检测灵敏度：FITC≤90MESF，PE ≤30MESF 2、荧光分辨：PI染色CEN样本, G0/G1期全峰宽PI-Area CV < 3.0% (488 nm激光) 3、荧光线性度：PI染色CEN样本：双粘体/单细胞比率2 ± 0.05 (488 nm激光) 4、散射光灵敏度：可以有效区分固定血小板和噪音信号, 辨别细菌和0.5 micron微球 5、分析速度：≥100，000细胞/秒 6、检测细胞大小：0.5μm-50μm 7、补偿方式：自动化、手动或脱机补偿 8、分选速度：≥70，000细胞/秒 9、振荡频率：≥100KHz（每秒10万个液滴） 10、分选纯度和回收率：在极限分选条件70 psi, 90 kHz下做四路分选: 纯度至少98%, 回收率≥80% 11、分选细胞收集：二路分选: 收集管可以使用微量管, 12x75 mm管, 15 mL管; 四路分选: 收集管可以使用微量管, 12x75 mm管 12、液滴时间延迟确定：自动实时调整监测液滴时间延迟，无需人工计算 13、液流自动监测：液流断点自动监测，堵塞自动报警 14、喷嘴规格：70μm，85μm ，100μm，130μm（陶瓷材料）；所有规格喷嘴可拆卸插拔式反复使用 15、激发光路：系统需要具有石英杯固定激发方式和检测技术，光胶耦合物镜，保证荧光检测信号的稳定和高灵敏度，开机使用和更换喷嘴再次进行分选时均无需校准光路激光固定校准，非空气激发方式。 16、激光规格： 405nm 激光器、488nm激光器、633nm激光器。未来可升级添加355nm激光器及561nm激光器 17、流动检测池：需要具有石英杯流动检测池 18、激发方式：系统需要采用石英杯激发模式，石英杯流动池与荧光物镜通过光胶耦联 19、光路引导系统：固定光路系统，需要采用光胶耦合石英杯的激发方式；采用全光纤化的激光和荧光传导方式 20、信号捕捉模式：数字化信号 21、分析参数：12种参数同时检测，包括11种荧光染料及1个散射光检测系统，405nm激光器3个荧光通道，488nm激光器5个荧光通道，633nm激光器3个荧光通道。 22、荧光补偿：任意荧光间补偿, 既可以硬件补偿, 也可以软件脱机补偿；信号脉冲处理：任意参数的脉冲信号高度，面积，宽度检测以及比率检测；时间参数：可与任意参数结合, 做动态检测；阈值：可以任意激光任意参数取阈值 23、单个液滴分析精度1/32 24、鞘液压力：5-75 psi；流速控制：11档流速；自动清洗功能：有, 包括自动清洗流动池, 自动清洗进样仓 25、无菌分选模式：有设定模式 26、液流系统设计：配置独立的液流车系统，液流车上承载一个10L的不锈钢鞘液桶，一个5L的用于关机的不锈钢乙醇桶和一个10L的废液桶。不锈钢鞘液桶可以高压灭菌，另外，还有三个5L的辅助清洁液桶，用于自动无菌分选液路的处理； 自主供气， 不需外接气瓶；内置鞘液缓冲器，保持鞘液压力恒定无气泡, 能够全自动的彻底清洗所有管路。 27、进样管规格：微量管, 12 x75 mm管, 15 mL管，进样仓密封, 有效控制气溶胶；样本混匀功能：有, 可以在软件上调整混匀参数；温度控制：可以在软件上调整温度 28、开放配置：具备有四个pinhole 29、配置微孔板ACDU收集模块 30、配置清单：流式细胞仪主机1台、工作站1台、宽屏液晶显示器1台、彩色激光打印机1台、净化稳压电源1台、ACDU模块1个、耗材1批、Flowjo分析软件1套 31.质保期≥3年。
检验科 | 实时定量PCR仪 | 台 | 1 | 65 | 65 | 实时定量PCR仪 1.固定光路系统：减少移动部件，保证检测结果准确可靠。 2.激发光为高亮度白光LED光源，检测系统为低温高分辨率CMSO一次成像，无扫描时间差。 3.温控范围：4-100℃，PCR产物可以低温保存。 4.具有至少3个独立控温的梯度功能：精确数码温控区域可实时反映每个独立区域的精确温度，而非模糊的软件模拟温度，满足科研需求。 5.单管单次反应可同时检测4种不同靶标。 6.支持快速运行模式，30分钟内完成40个循环。 7.支持ROX荧光校正去除移液误差和耗材透光度引起的物理误差。 8.系统采用双电脑配置，支持PCR主机独立运行，支持触摸屏并提供一键式实验方案，支持PCR主机存储数据，支持USB存储和转移数据，支持连接电脑或连接云服务平台，支持断电后一小时之内恢复来电实验自动恢复的功能。 9.支持绝对定量、相对定量、HRM、基因分型、拷贝数变异、肿瘤稀有突变分析、扩增效率计算、溶解曲线、蛋白热稳定性分析、蛋白表达分析等应用并提供原厂分析软件进行数据分析。 10.软件自带原厂研发的多组分算法，可去除多色荧光间的相互干扰，保证多重分析结果的准确性，无需颜色补偿； 11.数据可导出至 excel或txt或PDF或符合MIQE标准的RDML格式；图片可导出为powerpoint, jpeg及多种图片格式； 12.提供原厂配备的专业引物探针设计软件Primer Express。该软件除具备市面上同类软件的引物和普通BHQ探针设计功能外，还特别具备基于原厂技术的Taqman MGB探针的设计功能，能够精确计算寡核苷酸与MGB基团鳌合后的Tm值，可准确预测引物或者探针自身，引物与引物之间，引物和探针之间等的二级结构； 13.仪器的耗材和试剂盒均为开放式；用户可选择原厂同品牌多款耗材和试剂，也可选择市场上其他厂家的耗材和试剂： 14.仪器具备医疗器械注册证，且在国家药品监督管理局认可的有效期之内。 15.质保期≥3年。
检验科 | 双色红外线光成像系统 | 台 | 1 | 68.5 | 68.5 | 双色红外线光成像系统 一、用途：采集多色荧光、红外荧光、化学发光、比色及免染成像等核酸凝胶、蛋白凝胶、印迹膜等的数字图像，并对获得的图像进行数据分析。 二、主要功能及参数： 1.功能涵盖：凝胶成像，化学发光，多色荧光成像等。 2.CCD相机：科研级制冷CCD相机 3.分辨率：≥2688×2200 4.量子效率：CCD 芯片光电转换效率≥70% 5.电动镜头：大光圈电动定焦镜头。 6.电动调焦：可通过软件进行镜头的电动聚焦调整。 7.使用寿命：≥20,000个工作小时 8.成像仪主机配有触摸屏控制（非PC端），支持多点触控（投标需提供主机照片） 9.一次成像数据采集方式：具有,且无需进行多次曝光 10.智能样品托盘技术，自动识别插入的样品盘类型，选择成像功能 11.自动聚焦 聚焦方式：要求具有，固定成像样品盘，无需手动调节。 12.无需平场矫正或像素合并即可获得最佳图像功能：要求具有 13.光源：反射白光，透射紫外，透射白光，透射蓝光 14.具备≥5个荧光通道，必须包括红色、绿色、蓝色、双色近红外 15.多色荧光激发光源：侧蓝光，侧绿光，侧红光，侧远红光，侧近红外 16.高品质滤光片：透光率达到95% 17.滤光片轮：≥8位 18.多色荧光检测通道：配备多种滤光片，用于蓝光、绿光、红光、远红光、近红外激发染料的检测 19.UV防护板：方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察或切胶 20.免染成像技术：可以实现样品蛋白质条带电泳结束之后直接成像，无需固定、染色和脱色（投标时提供佐证材料）。 21.序列自动曝光: 无需手动设置曝光时间，系统自动识别样品强度，并自动设置最佳序列曝光时间 22.序列保存: 具有序列图像保存功能，无需单张图片分别存储 23.支持多用户操作，各用户可分别设置用户名及密码，以保护数据安全。 24.系统管理员功能，可定义其他用户操作权限，具有灵活的课题组或项目数据分组管理功能。 25.报告输出：包括图像仪名称、仪器序列号、使用者姓名、成像时间、光源名称、滤光片名称、泳道图示、条带标注等。 三、配置要求 1 成像仪主机 2 分析软件 3 成像托盘 4 电脑：配置不低于：i5处理器，4G内存，1T硬盘，20英寸显示屏，windows操作系统 四、售后 1.免费保修期≥3年 2.预防性维修/定期维护保养：保修期内每年提供定期维护保养服务 3.终身免费软件升级，中文版、英文版软件自由切换
心电诊断科 | 动态心电、血压一体机 | 套 | 5 | 6 | 30 | 动态心电、血压一体机 一、硬件主要功能及技术参数 1、具备彩色液晶显示，显示患者信息、记录时间、各项记录数据等。 2、记录仪可同时记录心电图与血压数据，非分离式记录测量设备。 3、存储容量：≥8GB以上存储。 4、记录时间：≥15天(提供注册证查验）。 5、有事件按钮，支持心电图事件记录和发送功能。 6、具备体位记录功能（提供注册证查验）。 7、采用3.8V大容量可充电锂电池供电，环保高效（提供注册证查验） 8、心电采样率最高可达32000HZ（提供注册证查验）。 9、具备呼吸波采集与显示功能(出具注册证验证)。 10、具备导联线脱落提示功能。（提供注册证验证） 11、支持3导/12导/18导心电记录。（提供注册证验证） 二、分析软件主要功能及技术参数 1、具备先进的人工智能(AI)分析引擎。 2、具备电子登记功能，可预先登记患者信息进行记录。 3、具备房颤房扑编辑功能。 4、具备体位状态显示功能。 5、睡眠呼吸暂停查看功能，可显示夜间呼吸波，能进行呼吸波形和心电波形对比。 6、可显示并打印患者佩戴记录仪时进行深呼吸动作、瓦尔萨瓦动作、平躺直立动作的一分钟RR间期趋势图和心率变异性指标数据，辅助医生对患者自主神经功能进行评价。 7、具备心率变异的三维功率谱图。 8、具有Lorenz 散点图逆向分析方法，时间散点图无极缩放功能及逆向分析方法，时序散点图，散点图提早率分层编辑技术，散点图面积比率分层编辑技术。 9、具备三维心电散点图功能。 10、ST段扫描功能: 应能显示3导联和12导联的ST段趋势，对ST段重新编辑，显示ST分布和显示12导联ST三维趋势和其中3个导联趋势及三维色谱图。 11、QT变异功能: 应能显示QTc间期图。 12、晚电位功能: 能对所记录的数据进行时域与频域的晚电位分析。 13、可显示、编辑和打印心电图，包括3导联、12导联和18导联心电图。 14、具备在线查看功能，可通过无线连接，查看记录仪正在采集的心电和血压。 15、应具有血压编辑、趋势图、数据表、柱状图、饼图、拟合线、比较及打印功能。 16、历史数据查询功能，软件应具有收缩压、舒张压、平均压、脉率以及心电血压测量时体位（身体运动状态）的历史数据查询功能； 三、中央台主要功能及技术参数（选配） 1.具有显示实测动态血压（无创）结果功能； 2.具有显示ECG波形，符合YY 1079-2008的4.2.8.5、4.2.8.6和4.2.8.7 要求 3.支持增益设置：5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV； 4.支持扫描速度：12.5mm/s、25mm/s、50mm/s； 5.具有显示呼吸波形； 6.具有报警功能，支持声光报警功能； 7.具有病人信息查询，数据存储、打印，页扫描，NIBP列表，多窗口监护功能。 四、配置清单 1.动态心电血压分析软件1套； 2.主机、显示器、打印机各1套； 3.选配中央工作站软件，接收心电血压记录仪通过4G方式发送的信息、数据（选配件）； 4.可与医院HIS系统对接，获取病人信息及上传动态电子报告。 五、质保期≥3年
心胸外科 | 冠脉搭桥手术器械包 | 套 | 1 | 45 | 45 | 冠脉搭桥手术器械包 1.所有器械均由不锈钢/钛合金材质制成，提供不锈钢材牌号（403不锈钢，2Cr3Mo），器械表面经哑光处理不反光 2.所有组件可以进行高温高压蒸汽灭菌（134°，2bar） 3.所有器械材料无人体毒性、无卫生学风险 4.所用材质符合国标GB 或 YY 等规范要求 5.器械整体尺寸允许+/-3mm差，工作端尺寸允许+/-1mm差 6.标准均符合ISO国际标准、FDA标准或欧洲DIN标准,符合CE认证 7.不同类别器械匹配专有涂层技术 8.符合人体工学设计
心胸外科 | 瓣膜置换手术器械包+基础器械包 | 套 | 1 | 50 | 50 | 瓣膜置换手术器械包+基础器械包 1.所有器械均由不锈钢/钛合金材质制成，提供不锈钢材牌号（403不锈钢，2Cr3Mo），器械表面经哑光处理不反光 2.所有组件可以进行高温高压蒸汽灭菌（134°，2bar） 3.所有器械材料无人体毒性、无卫生学风险 4.所用材质符合国标GB 或 YY 等规范要求 5.器械整体尺寸允许+/-3mm差，工作端尺寸允许+/-1mm差 6.符合ISO国际标准、FDA标准或欧洲DIN标准,符合CE认证 7.不同类别器械匹配专有涂层技术 8.符合人体工学设计
耳鼻咽喉头颈外科 | 耳内镜电钻 | 套 | 1 | 30 | 30 | 耳内镜电钻 1. 主机 1..可满足耳鼻咽喉科手术中对人体软组织的切割吸引以及骨组织的磨削处理。 2.主机小巧美观，方便移动，占用手术室空间小。 3.*多手柄接口设计，可同时连接分体式鼻刨手柄、高速电钻，也可连接一体式鼻刨刀具，自动识别。 4..工作转速能达到70000r/min，搭配1:2传动比增速钻头，实现140000r/min超高转速，更好的满足手术需要。 5..脚踏、手柄连接故障自动诊断识别。 2. 鼻科手柄 1.手柄采用分体式设计，吸引排污通道与手柄电机分离，手柄内部不会堵塞，降低手柄故障率。 2.转速：往复≥6000转/分，单向≥13000转/分，满足不同手术的需要 3.手柄重量仅重90g，采用握笔式设计，可自由改变方向和方位，符合人体工程学设计。 4.手柄同电缆可用高温高压的方式消毒 5.能与多种刀头及钻头连接，可以完成鼻部、咽部、喉部及颅底的各种手术 3. 一体式刨刀 1.刀头采用整体设计，不需要手柄马达提供动力，可直接连接主机使用，降低使用成本及维修成本。 2..一体式刨削刀具的手柄和刀头为一整体，产品由刨削头、刀杆、传动组件、抽吸阀、抽吸接口、注水接口、电缆、和插头组成。 3. 转速：往复≥6000转/分，单向≥13000转/分，满足不同手术的需要。 4. 耳科手柄 1.手柄采用独特的水冷式设计，降低了手柄的工作温度，更加满足耳科手术的需要。 2.手柄重量小于等于75g，符合人体工程学设计，可降低术者疲劳。 3.手柄采用超轻超小执笔式设计，轻松省力掌控自如。 4.手柄钻头直连，不需要使用附件，保证手术视野更广阔。 5. 磨钻头 1.多种钻身长度和直径选择：钻杆直径（2.4mm、3.5mm、4.5mm），钻身长度（40-140mm），满足各种不同手术部位需求，尤其耳内镜下精细部位暴露需求。 2.1:2增速钻头实现14万转超高转速，高效安全，更快更稳。 3.握持部位为硅胶材质，符合人体工程学设计，方便术者握持，减少手指疲劳。 4.钻头采用一体式内注水设计，不需外接注水套，简洁便利，避免遮挡，提供更好的手术视野。 5.手柄工作时，钻杆不旋转，只有钻头头端旋转，对周边组织及内窥镜镜头保护更佳。 6.钻杆轻微10°弯曲，手术视野更广阔，手术组织定位更灵活。