## Sheet3
手术机器人配套器械耗材需求
注：以下数量为名义数量，最终以实际使用数量为准
序号 | 产品名称 | 单位 个/箱 | 单把使用次数 | 数量 | 具体参数要求
1 | 尖端盖附件(单极弯剪) | 10个/箱 | 一次性使用 | 9 | 专机专用配件，为一次性使用
2 | 器械臂无菌套 | 20个/箱 | 一次性使用 | 38 | 专机专用无菌套，一次性使用；
3 | 中心立柱无菌套 | 20个/箱 | 一次性使用 | 1 | 专机专用中心立柱无菌套，一次性使用。
4 | 单极手术弯剪 | 个 | 10次 | 9 | 专机专用器械，可通过8mm套管，有7个自由度，90°关节活动度，540°旋转,使用寿命10次，钳口开合角度29，钳口长度1.3厘米，工作长度31.75厘米，切削刃，单极手术弯剪使用单极能量切开和凝固组织；
5 | 永久电钩 | 个 | 10次 | 4 | 专机专用器械，可通过8mm套管，有7个自由度，90°关节活动度，540°旋转,使用寿命10次，钳口长度1.6厘米，工作长度32.26厘米；电钩 操纵，牵拉和分离组织：使用单极电刀凝固和横断组织。
6 | 永久电铲 | 个 | 10次 | 2 | 专机专用器械，可通过8mm套管，有7个自由度，90°关节活动度，540°旋转,使用寿命10次，钳口长度1.7厘米，工作长度32.26厘米，扁平刀片；
7 | 持针钳 | 个 | 10次 | 1 | 专机专用器械，通过8mm套管，具有7个自由度，90º关节活动度，540º旋转,使用寿命10次，钳口开合角度30，钳口长度1.3厘米，工作长度31.75厘米，扁平状，Mega持针钳的用途是处理和操纵大号缝针。
8 | 5-8mm套管密封件 | 10个/箱 | 一次性使用 | 18 | 8mm套管密封件是白色一次性的。它们有较小的孔，通过孔将闭孔器和器械插入(同时保持气腹)。可以通过8mm的机器人器械和5mm腔镜器械。
9 | 高频电缆（又名：单极高频电缆） | 个 | 可重复使用 | 1 | 绿色线缆，长度13ft./4m，重复使用，可连接机器人单极器械和能量平台使用；
10 | 高频电缆（又名：双极高频电缆） | 个 | 可重复使用 | 1 | 蓝色线缆，长度17ft./5m，重复使用，可连接机器人双极器械和能量平台使用；
11 | 大号持针钳 | 个 | 15次 | 3 | 专机专用器械，可通过8mm套管，有7个自由度，90°关节活动度，540°旋转,使用寿命15次，钳口开合角度30，钳口长度1.0厘米，工作长度31.5厘米；
12 | 大号持针钳 | 个 | 15 | 1 | 用于处理和驱动针以及处理、绑扎和切割缝合线。
13 | 持针钳 | 个 | 15 | 1 | 用于进行持针、缝合线绑扎和缝合线切割操作
14 | CADIERE镊 | 个 | 18次 | 7 | 通过8mm套管，具有7个自由度，90º关节活动度，540º旋转,使用寿命18次，钳口开合角度30，钳口长度2厘米，工作长度32.77厘米，锯齿；单孔式，简单的抓持器(抓钳)，可用于各种类型的手术。
15 | MARYLAND 双极镊 | 个 | 14次 | 4 | 通过8mm套管，具有7个自由度，90º关节活动度，540º旋转,使用寿命14次，钳口开合角度45，钳口长度2.0厘米，工作长度32.77厘米，锯齿；单孔式；尖头，分离，抓持，操纵，牵拉和凝固组织和血管。
16 | 有孔双极镊 | 个 | 14次 | 10 | 通过8mm套管，具有7个自由度，90º关节活动度，540º旋转,使用寿命14次，钳口开合角度45，钳口长度2.1厘米，工作长度32.77厘米，锯齿；单孔式，分离，抓持，操纵，牵拉和凝固组织和血管。
17 | 双重抓力双极抓钳 | 个 | 12次 | 1 | 用于组织的内窥镜操作，包括解剖、抓持和回缩，同时能够输送双极能量
18 | Harmonic ACE 手术弯剪 | 6把/盒 | 一次性使用 | 8 | 专机专用器械，可通过8mm套管，一次性使用，结扎尺寸为直径≤ 5 mm，热扩散和损害<2mm。钳口长度2.2厘米，工作长度26.84厘米；
19 | 12-8mm 变径管 | 6个/盒 | 一次性使用 | 1 | 用于手术将12 mm 直径套管转换成 8 mm 直径套管。
20 | 12mm 吻合器套管密封件 | 10个/箱 | 一次性使用 | 1 | 套管密封件（Cannula Seal）是指在将套管插入患者体内之前，总是放置在套管碗体的开口之上的装置，当它们在患者体内建立气腹时可避免气腹气体从套管中逸出。12mm 套管密封件是白色一次性的。它们有较小的孔，通过孔将闭孔器（Obturators）和器械插入（同时保持气腹）。可以通过12mm的吻合器。
21 | 12mm吻合器套管 | 个 | 可重复使用 | 1 | 专机专用套管,重复使用，通过12mm的机器人器械，管身黑色粗线-远距离轴枢中心技术，长度10cm
22 | 12mm 吻合器钝型闭孔器 | 个 | 可重复使用 | 1 | 专机专用穿刺芯，插入套管内初步引导套管进入患者体内（组装的套管+闭孔器（Obturators）称作“套管针”）。闭孔器（Obturators）常规(10cm)，与相应的12mm吻合器套管匹配。钝头型，其具备创伤较小的头端，并且可重复使用（通过金属的释放钮是可以轻松判别其为可重复使用）
23 | 一次性使用血管切割闭合器械 | 6把/盒 | 一次性使用 | 1 | 1.四功能合一，抓持、分离、凝闭、切割。兼具多功能性与灵活性，有效提高手术效率。2.凝闭直径高达7mm的血管和组织束。3.60°全腕关节设计，多方位触及目标解剖位置
24 | SureForm直线型切割吻合器60型 | 6把/盒 | 一次性使用 | 1 | 1.主刀自主操控。2.关节头上下左右四个方向60°旋转，120°锥形活动范围，实现任意角度触及目标解剖位置。3.独有SmartFire智能技术，自动监测钳口内组织厚度并调整压力，实现更优吻合线及确保不同厚度组织下呈现出一致的吻和效果。
25 | SureForm直线型切割吻合器45型 | 6把/盒 | 一次性使用 | 1 | 1.主刀自主操控。2.关节头上下左右四个方向60°旋转，120°锥形活动范围，实现任意角度触及目标解剖位置。3.独有SmartFire智能技术，自动监测钳口内组织厚度并调整压力，实现更优吻合线及确保不同厚度组织下呈现出一致的吻和效果。
26 | 直线型切割吻合器钉仓 | 12个/盒 | 一次性使用 | 1 | 1.6排缝钉。2.可在挤压到1.0mm的组织上使用。3.兼容的da Vinci手术系统可帮助识别所安装钉仓合适。 4.SureForm 45钉仓， 45毫米 白色， 2.5毫米， 6排
27 | 直线型切割吻合器钉仓 | 12个/盒 | 一次性使用 | 1 | 1.6排缝钉。2.可在挤压到1.5mm的组织上使用。3.兼容的da Vinci手术系统可帮助识别所安装钉仓合适。 4.SureForm 45钉仓， 45毫米 蓝色， 3.5毫米， 6排
28 | 直线型切割吻合器钉仓 | 12个/盒 | 一次性使用 | 1 | 1.6排缝钉。2.可在挤压到2.0mm的组织上使用。3.兼容的da Vinci手术系统可帮助识别所安装钉仓合适。4. SureForm 45钉仓， 45毫米 绿色， 4.3毫米， 6排
29 | 直线型切割吻合器钉仓 | 12个/盒 | 一次性使用 | 1 | 1.6排缝钉。2.可在挤压到1.5mm的组织上使用。3.兼容的da Vinci手术系统可帮助识别所安装钉仓合适。4. SureForm 60钉仓， 60毫米 蓝色， 3.5毫米， 6排
30 | 直线型切割吻合器钉仓 | 12个/盒 | 一次性使用 | 1 | 1.6排缝钉。2.可在挤压到2.0mm的组织上使用。3.兼容的da Vinci手术系统可帮助识别所安装钉仓合适。4. SureForm 60钉仓， 60毫米 绿色， 4.3毫米， 6排