## Sheet1
康复医学科采购项目参数需求
序号 | 科室名称 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 预算单价 (万元) | 预算总价 （万元） | 需求参数（供参考）
1 | 康复医学科 | 电脑中频治疗仪 | 套 | 3 | 3.5 | 10.5 | 1、额定输入功率：180VA。 2、额定电源：电压220V，频率50Hz。 3、四路中频加透热输出、两路干扰电输出。 4、工作频率：1kHz～10kHz，单一频率允差±10%。 5、调制频率：0～150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz取最大值。 6、中频载波波形：双向方波，脉宽：50us～500us，允差±10％。 7、中频调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。 8、调制方式：连续、断续、间歇、变频和交替调制。 9、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％。 10、干扰电性能： 10.1工作频率：4kHz，允差±10％。 10.2调制频率：0.125Hz，允差±10％。 10.3差频频率范围：0～112Hz，允差±10％或±1Hz取较大值。 10.4调幅度：0%、100%，允差±5％。 10.5差频变化周期：5.5s、32s，允差±10％。 11、治疗处方：100个固定处方可选。 12、输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA；分0～99级可调。 13、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10％。 14、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。 15、运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。 16、治疗时间已在处方中，治疗时间结束，停止输出，并有声音提示。 17、电极片温度范围：37℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。 18.质保期≥3年
2 | 康复医学科 | 超短波治疗仪 | 套 | 1 | 10 | 10 | 1、工作频率：27.12MHz。 2、输出功率 2.1、持续（最大输出）：400W。 2.2、脉冲（最大输出）：1000W。 3、输出模式：持续和脉冲。脉冲输出的平均功率：在 0.6W 到 80W 之间 ；最大输出功率1000W时，平均功率为6W到80W之间。 4、脉冲宽度：400us。 5、脉冲重复频率：10个等级可调（15Hz—200Hz） 6、提供不同脉冲频率及脉冲峰值功率的平均功率治疗表； 7、定时器：0-30min，到达预定时间发出声音信号并自动停止输出； 8、盘式电容电极 (Ø 130 mm)，电极接头分5档可调，每档距离5MM； 9、电磁防护： 9.1、安全保护：在治疗过程中，由持续输出转为脉冲输出是设备自动停止输出；由脉冲输出转为连续输出，设备输出自动调节到最小安全值； 9.2、全金属外壳，配有高频开关，高频电路设置独立自动空气断路器，具备多重防过载保护； 9.3、全屏蔽设计，设备电源线为具有电磁屏蔽网的不可拆卸软电缆，具有良好的电磁兼容性，屏蔽有害电磁辐射； 10、快速自动调谐，保证功率输出恒定， 11、尺寸 11.1、主机：约560mm*430mm*925mm (w*d*h)； 11.2、电极臂长度：930mm。 12、主机重量: 80KG左右； 13、电源电压：AC220V、50Hz； 14.质保期≥3年
3 | 康复医学科 | 磁热治疗仪 | 套 | 1 | 8 | 8 | 1、适用范围：适用于慢性软组织损伤和颈肩腰腿痛的辅助治疗。 3、主要构成：产品由一台主机和四个治疗导子组成 4、结构形式：不可分拆的柜机推车式 5、显示及按键方式：二块8寸触摸大屏形式下的显示界面及按键方式 6、输出路数：四路、可同时连接四个治疗导子 7、导子种类：可提供四种不同形状的导子 8、功能输出方式：将磁疗、振动、热疗三种治疗方式相结合并由同一导子同时发出，实现三功同步治疗 9、功能调节方式：振动强度、治疗模式、热疗功能三项技术参数分别独立可调、互不关联 10、磁场强度：≤38mT 11、振动强度（频率）档位数：三档 12、振动强度（频率）弱档：40Hz±1Hz 13、振动强度（频率）中档：46Hz±1Hz 14、振动强度（频率）强档：50Hz±1Hz 15、治疗模式种数：四种 16、治疗模式1：连续 17、治疗模式2：工作周期2.5S±0.2S 18、治疗模式3：工作周期3.0S±0.2S 19、治疗模式4：工作周期4.0S±0.2S 20、热疗功能档位：可选择关闭或开启 21、热疗功能温控范围：35℃～70℃连续可调，步距1℃、精度±5℃ 22、定时功能：1-99min连续可调，步距1min、误差±5％ 24、必须提供本产品发明专利证书复印件。 25、具有自主知识产权的软件著作权（包括：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）。 26.质保期≥3年
4 | 康复医学科 | 特定电磁波治疗器 | 套 | 3 | 0.08 | 0.24 | 1、治疗板直径:166mm 2、电源：220V，50HZ 3、输入功率:250W 4、电磁波谱范：2~25(微米) 5、治疗板使用寿命:1000小时 6、加热器使用寿命::2000小时 7、安全类型：I类B型连续运行的普通设备 8、活动臂升缩范围:30-135cm 9、活动臂伸缩范围:20-70cm 10、立柱杆升降范围:200mm 11、俯仰角:270度 12、治疗头转角360度 13、机械定时(0min~60min。误差不超过正负10%) 14.质保期≥3年
5 | 康复医学科 | 空气压力治疗仪 | 套 | 1 | 3 | 3 | 1、工作环境：环境温度5℃～40℃； 相对湿度≤80%；大气压范围860hPa～1060hPa；电源AC 220V±22V 50Hz±1Hz；输入功率150VA； 2、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过一个键的旋转按压实现； 3、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动； 4、设备可连续工作8小时以上； 5、工作噪声：设备正常工作时噪声应≤65dB(A)； 6、治疗时间：1～99min可调，调节步长为1min，定时误差≤±2%，最大≤±1min； 7、空气压力+神经肌肉电刺激“两功合一”； 8、标配4腔充气； 9、空气波充气模式：5种充气模式； 10、空气波压力范围：5kPa～25kPa可调，调节步长1kPa； 11、空气波配备紧急制动按钮，可随时中止治疗程序，保证患者治疗安全无隐患； 12、空气波具有四重自动泄压功能，保护患者使用安全； 13、电疗输出频率0～900Hz，误差为±10%，1～99级无纲常数调节； 14、电疗输出波形：无序波、菱形波、矩形波和钟形波共4种； 15、电疗治疗处方：脑梗塞模式、脑出血模式、脑外伤模式、小儿脑瘫模式共4种； 16、电疗最大输出幅度有效值≤25V； 17、电疗输出强度：1～99级无纲常数调节； 18、电疗比率：1～99级无纲常数调节； 19、电疗脉冲宽度：0.15～100ms； 20.质保期≥3年
6 | 康复医学科 | 电子生物反馈仪 | 套 | 1 | 5 | 5 | 一、临床应用部分： 能满足不同的临床应用场景，实现患者（儿）提升肌力、改善关节活动度、提升运动控制能力，重建大脑对肢体的控制，减轻痉挛及改进废用状态、正中神经促醒刺激。 二、硬件部分： 1、嵌入式计算机系统、医用隔离电源（4000V隔离安全标准）； 2、内置标准的USB接口，方便进行数据传输及存储； 3、支持多种电源工作模式，包括网电源及锂电池直流供电； 4、嵌入式彩色液晶显示器； 5、内置扬声器； 6、EMG放大器灵敏度：2～1000μV； 7、刺激波形：方波、调制波 8、输出电流：0mA～50mA可调，恒流且安全锁定，遵循YY9706.210-2021神经和肌肉刺激器安全专用要求； 9、刺激频率：1Hz～250Hz； 10、脉冲宽度：50～600μs； 11、上升和下降时间： 0～10S； 12、最大刺激持续时间：60S； 13、便携式双通道设计，占用空间小； 14、多媒体语音系统； 15、支持人工外触发功能。 三、软件部分： 1、多种方式显示表面肌电，包括数字、柱状图等； 2、具有自动检测、自动报警功能； 3、标准的USB数据接口； 4、六种治疗模式，包括： 4.1 PBF1、PBF2模式（小肌群，大肌群） 4.2 NBF模式（多媒体生物反馈） 4.3 TENS1模式（感觉型障碍及神经促通治疗） 4.4 TENS2模式，失神经模式 4.5 ESFN（小脑顶核仿生电刺激，又称脑循环治疗） 5、扫描仪器自带的二维码，可线上获得海量的治疗处方，覆盖人体六大部分，包括上肢、头颈、腹部、背部、下肢、盆底不同部位的治疗处方参数、部位参考图谱； 6、对阈值的调整，简单方便，可多种方式配合反馈训练； 7、支持CCFES工作模式，即健侧驱动患侧“协同治疗”模式，也称之为“镜像训练模式”； 8、支持脑肢“协同治疗”模式，大大增强训练的效果； 9、支持不同的临床特征“协同治疗”模式，比如肩手综合征，将运动+感觉功能融合完成训练； 10、支持失神经刺激“协同治疗”模式； 11、可选用专门的盆底电极进行盆底肌肉的神经肌肉电刺激和肌电触发电刺激； 12、可通过NBF模式分析表面肌电峰值、平均值及面积，方便对训练过程效果进行观察及评估； 13、训练中采用柱状图指引，以0～200分级表达，增加患者（儿）参与的趣味性； 14、治疗过程包括休息、用力、刺激、维持（功能位）四种状态构成的“闭环”显示及治疗过程的时间进度条，使整个治疗过程更加目标化； 15、支持处方预置及后台设置系统，可避免仪器使用中的误操作。 四、质保期≥3年
7 | 康复医学科 | 物理治疗椅 | 套（马鞍型、圆型各5张） | 10 | 0.1 | 1 | 圆形： 一、技术参数 1.产品尺寸规格： 椅面直径42cm 2.高度调节：44-54cm或54-64cm 3. 净重：7.8kg 4. 100密度海绵垫 5. 承重：160kg 二、技术性能 1、5cm高密度海绵 2、高档PU表皮 3、国际防爆标准气杆 4、精致美观的脚圈 三、质保期≥3年 马鞍型： 一、技术参数 1.产品尺寸规格：椅面直径42cm 2.高度调节：44-54cm或54-64cm 3. 净重：7.8kg 4. 100密度海绵垫 5. 承重：160kg 二、技术性能 1、5cm高密度海绵 2、高档PU表皮 3、国际防爆标准气杆 4、精致美观的脚圈 三、质保期≥3年
8 | 康复医学科 | 计重器 | 套 | 1 | 0.035 | 0.035 | 1.显示方式：指针刻度 2.称重范围：0-120kg 3.电源：机械制动 4.材料：冷轧钢板 5.质保期≥3年
9 | 康复医学科 | 立体动态干扰电治疗仪 | 套 | 1 | 20 | 20 | 1、基本参数： 1.1 治疗仪具有两个独立输出通道 CH1 和 CH2； 两通道可分别单独或同时工作。 1.2 每个通道包含3 组（基波、变频波、调制波）输出端口，每个通道共可接 6个电极。 1.3 波形： 正弦波。 1.4 治疗电极为吸附式电极。 2、主机性能： 2.1 输出强度： 在 0mA～80mA 范围内可调，最大输出电流: 80mA,允差：±10%（负载阻抗 为 500Ω时） 。 2.2 载波：波形：正弦波；频率：4000Hz±10%。 2.3 变频波：波形：正弦波；频率变化范围： 3880Hz～4000Hz。 2.4 调制波： 波形：三角波 调制频率范围最低频率设定： 1Hz～99Hz， 调制频率范围最高频率设定： 1Hz～120Hz， 调制信号频率范围： 1Hz～120Hz，允差： ±10%。 2.5 最大输出电压： 最大输出电压为： 120Vp-p， 允差： ±10%。 2.6 差频频率范围： 变频干扰波差频频率范围为 1Hz～120Hz。 2.7 刺激持续时间： 手动设定治疗频率模式下，刺激持续时间 2s、8s、12s、20s 可调， 误差为±1s。 刺激间隔时间： 手动设定治疗频率模式下，刺激间隔时间 4s、10s、20s、30s 可 调， 允差为±1s。 刺激强度上升时间:仅在 SPORT 模式下和 MANU 模式下，刺激强度上升时间可为 2s，4s， 6s 8s，10s 五档可调， 允差为±1s。 2.8 自动治疗模式： 具有 MULTI、PAIN、REHABILITATION、SPORT4 种模式。 MULTI 模式 调制频率变化范围：0.5Hz～120Hz a)频率在0.5Hz～5Hz变化时，变化的增量为0.5Hz； b)频率在5Hz～20Hz变化时，变化的增量为1Hz； c)频率在20Hz～50Hz变化时，变化的增量为5Hz； d)频率在50Hz～120Hz变化时，变化的增量为10Hz。 PAIN模式： 调制频率变化范围：50Hz～120Hz a)频率在50～90Hz变化时，变化的增量为10Hz； b)频率在90～110Hz变化时，变化的增量为1Hz； c)频率在110～120Hz变化时，变化的增量为10Hz。 REHABILITATION模式： 调制频率范围：0.5Hz～8Hz a)频率在1～5Hz变化时，变化的增量为0.5Hz； b)频率在6～8Hz变化时，变化的增量为1Hz。 SPORT模式： a)调制频率20Hz，无频率变化，频率允差：±10%； b)该模式下治疗信号有输出间歇模式，刺激输出25s，间歇30s，误差为±1s。 2.9定时精度：定时5min～30min可调，调节步长为5min,到时间有音乐提示。定时允差：±1min。 2.10功能 2.10.1具有两通道单独或同时治疗的功能； 2.10.2具有2/4/6电极输出可进行多种方式选择； 2.10.3具有可选择2电极独立使用的功能； 2.10.4具有输出强度患者感觉平衡的调节功能。 2.10.5具有输出电流强度超限音响报警并停止输出的功能 2.10.6输出调节采用智能型控制，在完成治疗参数的设定后，向右旋转INTENSITY旋钮即可启动仪器，继续向右旋转增大输出强度，向左旋转减弱输出强度，输出停止时自动回零。 2.10.7具有手动模式下治疗参数的存储功能； 2.11吸附压力：吸附负压分为10档可调；并有吸附压力指示灯分红黄绿三种颜色进行指示。最大吸附压力不大于300mmHg（或40kPa），允差±10%。 2.12吸附式电极碗的吸附频率：吸附碗的吸附频率：30次放气/min、20次放气/min、15次放气/min、连续吸附四种模式可调，允差为±1次/min。 3.质保期≥3年
10 | 康复医学科 | 床边上下肢主被动训练系统 | 套 | 1 | 8 | 8 | (1)具有主被动训练、主动训练、被动训练、助力训练、等功率训练、等速训练六种训练模式，智能识别训练者状态，切换训练模式。 (2)训练方式：上肢垂直交叉、上肢垂直平行，下肢正/反转。 (3)被动训练输出扭矩：上肢1～9N·m，下肢1～16N·m，智能适配。 (4)主动训练设备阻力0～20N·m，1N·m可调。 (5)显示主动训练对称性监测值,动画/图表切换，进行对称性训练。 (6)被动训练转速1～60转/分，1转/分可调，主动训练转速10～100转/分，启用最大转速保护。 (7)具备痉挛保护，痉挛响应等级高、中、低三档可调节。触发痉挛保护，蜂鸣提醒，自动反向运转，缓解痉挛，连续触发后停止运行。 (8)电机输出功率高、中、低三档可调节。 (9)训练时间设定1~90分钟，显示倒计时，1分钟可调。 (10)训练的里程、训练消耗的能量、训练的功率、训练结果统计、训练数据查看。显示训练肌张力监测值。 (11)自动运动换向功能，可设置换向时间。具有训练过程中暂停/恢复功能。 (12)约10.1寸彩色液晶触摸屏显示，屏幕旋转角度90°，屏幕柱旋转角度350°。 (13)训练器高度采用电动调节，调节范围300mm，长度两段调节，180°旋转。 （14）质保期≥3年
11 | 康复医学科 | 经皮神经电刺激仪 | 套 | 1 | 3 | 3 | 1、该仪器为I类BF型应用部分，由主机、输出电缆和电极组成。 2、产品具有2个工作单元4路输出,液晶屏显示按键操作，机内有51个处方、可自定义选择参数。 3、输出波形:为无极性双向不对称脉冲。 4、脉冲宽度:20us~500us连续可调，允差士20%。 5、脉冲频率:在 2Hz~160Hz范围连续可调，允差士10%。 6、输出电流:仪器各路独立输出,在5002负载阻抗时,每路输出电流峰值Ip从0mA~99mA可调。最大输出值，允差士30%。 7、定时设置:5min-9h55min连续可调，步进5min。允许偏差士10%。 8、连续工作时间:不少于 4h。 9.质保期≥3年
12 | 康复医学科 | 颈腰椎牵引装置 | 套 | 1 | 8 | 8 | 1、电源：a.c.220V±22V 50Hz±1Hz。 2、额定输入功率：120VA。 3、腰椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm。 4、主动牵引行程：0～200mm、对抗加力牵引行程：0～100mm ，允差±10mm。 5、腰椎牵引力在0～990N范围内可调，级差10N，实际输出的牵引力与预置值的偏差应不大于：当牵引力不大于200N时，允许误差：±10%或±10N，取大值；当牵引力大于200N时，允许误差：±20%或±50N，取小值。 6、牵引总时间可在0～99min范围内设定，级差1min，允差±30s。 7、牵引时间可在0～9min内设定，级差1min，允差±30s。 8、间歇时间可在0～9min内设定，级差1min，允差±30s。 9、颈椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm。 10、颈椎牵引力在0～300N范围内可调，级差10N，实际输出的牵引力与预置值的偏差应不大于：当牵引力不大于200N时，允许误差：±10%或±10N，取大值；当牵引力大于200N时，允许误差：±20%或±50N，取小值。 11、上下折动作范围：-10°～+30°，级差1°，允差±2°。 12、左右旋转动作范围：左右各25°，级差1°，允差±2°。 13、左右平摆动作范围：左右各20°，级差1°，允差±2°。 14、上下折的零位误差应不大于±1°，上折位置应能保持稳定。 15、运动速度：左右旋转动作速度：165°/min，左右平摆动作速度：142°/min，允差±15%。 16、微电脑控制颈椎、腰椎牵引。 17、内置牵引模式：牵引床腰椎牵引有8种牵引模式。 18、输出指示：在整个治疗过程中，所选择的牵引模式可由操作者随时查看而不影响治疗过程，牵引力、牵引相时间、间歇相时间和总治疗时间在牵引床操作面板上连续显示。 19、治疗处方管理 a) 存储功能：20种治疗方案存储功能并读取； b) 配备计算机后具有病历档案管理功能，储存功能，病历打印功能。 20、四维立体方位牵引，可在成角旋转平摆状态下进行对抗式牵引。 21、多种安全设计（最大牵引力990N，患者应急线控手柄开关、医务人员操作急退键）。 22.质保期≥3年
13 | 康复医学科 | 电动多功能理疗床1 | 套 | 1 | 3 | 3 | 电动多功能理疗床1（二段位） 一、基本功能要求 专业的Bobath手法床，主要适用于需要采取抑制异常姿势促进正常姿势的发育和恢复的方法治疗中枢神经损伤的患者. 二、具体参数要求： 1、产品尺寸规格：190x120x(49-93)cm 2、净重：101kg 3、框架材质：铁框架加表面喷塑处理 4、承重：250kg 5、电压：220V~50HZ 6、升降高度：49-93cm 7、调节需要时间：约30秒 8、第一段长度65cm可调节角度：0度到65度 9、第二段长度121cm 10、头部气杆控制角度的调整 11、5cm 36密度海绵 12、专业医用5852阻燃标准PVC 13、3个透气孔加孔塞设计 14、伸缩脚轮设计，方便床身移动 15、电机 8000N 16、360度环形碰触式升降调节开关 17、专业7.5cm直径医用承压轮 18、四调节螺杆设计，提升床体对于地面的适应性 19、皮革耐磨15万次（且可提供对应的证明文件） 20、使用期限：8年（可提供药监局下发证明文件） 21.质保期≥3年
14 | 康复医学科 | 电动多功能理疗床2 | 套 | 1 | 3 | 3 | 电动多功能理疗床2（五段位） 1、产品尺寸规格：约195x66x(51-94)cm 2、净重：约76kg 3、框架材质：铁框架加表面喷塑处理 4、承重：250kg 5、电压：220V~50HZ 6、升降高度：51-94cm 7、调节需要时间：约30秒 8、第一段长度43cm，可调节角度：-40度到45度；扶手调节距离15cm； 9、第二段长度51cm ，可调节角度：0到25度； 10、第三段长度96cm ，可调节角度：0度到70度； 11、头部气杆控制角度的调整 12、5cm 36密度海绵 13、专业医用5852阻燃标准PVC(有阻燃证明文件） 14、透气孔加孔塞设计 15、伸缩脚轮设计，方便床身移动 16、电机 6000N 17、360度环形碰触式升降调节开关 18、专业7.5cm直径医用承压轮 19、四调节螺杆设计，提升床体对于地面的适应性 20、皮革耐磨15万次（且可提供对应的证明文件） 21.质保期≥3年
15 | 康复医学科 | 神经和肌肉刺激理疗仪（便携式吞咽肌肉刺激） | 套 | 1 | 6 | 6 | 1、工作条件： a）环境温度： 5℃～35℃； b）相对湿度： 30%～75%； c）大气压力： 700hPa～1060hPa； d）电源电压： AC220V±10% 50Hz±2%； 2、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动； 3、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过飞梭按键的旋转按压实现； 4、输出路数：治疗模式：1通道（4路电极）；训练模式、评估方式：1通道（2路）； 5、配有手控触发器，可接受自主控制的实时电刺激，帮助完成吞咽全过程，强化吞咽功能和意识； 6、输出模式：成人连续脉冲模式、儿童交替脉冲模式、单脉冲训练模式（训练模式，手控触发与自动触发）、评估模式； 7、成人连续脉冲模式：在同一路输出的I、II通道同时有脉冲输出。 脉冲强度：0～30mA，分50档可调，步距增量1，精度±2mA； 脉冲宽度：100µs～300µs，分11档可调，步距增量1，精度±10%； 脉冲间隔：100µs，精度±10%； 脉冲频率：20Hz～100Hz可调，步距增量1Hz，精度±5%； 8、儿童交替脉冲模式：在同一路输出的I、II通道交替有脉冲输出。 脉冲强度：0～30mA，分50档可调，步距增量1，精度±2mA； 脉冲宽度：100µs～300µs，分11档可调，步距增量1，精度±10%； 脉冲间隔：100µs，精度±10%； 脉冲频率：20Hz～100Hz可调，步距增量1Hz，精度±5%； 持续时间≥1s； 9、单脉冲训练模式：一对输出仅有一对电极 脉冲强度：0～30mA，分50档可调，步距增量1，精度±2mA； 脉冲宽度：10ms～1000ms可调，10ms～100ms步距增量10ms，100ms～1000ms步距增量50ms，精度±15%； 脉冲间隔：1s～5s，步距增量1s ，精度±10% (手控触发不包含脉冲间隔)； 10、评估模式： 阈值I:0～30mA可调，步距增量0.12mA，精度±2mA； 脉冲宽度：1000ms，精度±15%； 脉冲间隔：1000ms，精度±15%； 阈值II: 0～30mA，步距增量0.12mA，精度±2mA； 脉冲宽度：1000ms，精度±15%； 脉冲间隔：1000ms，精度±15%； α值精度±20% α值＝βI2/I1 其中I2＝阈值II电流值（mA）；I1＝阈值I电流值（mA）；β系数为1 11、定时范围：1min～99min可调，步长1min，误差±5%； 12.质保期≥3年
16 | 康复医学科 | Y平衡测试套装 | 套 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1.技术参数需求：无 2.质保期≥3年