## Sheet1
立体定向系统等医疗设备项目技术参数需求
序号 | 科室名称 | 项目名称 | 计量单位 （个/台/套） | 数量 | 预算单价(万元) | 预算总价（万） | 技术参数需求
1 | 神经外科 | 立体定向系统 | 台 | 1 | 185 | 185 | 立体定向系统技术参数需求： 1. 根据笛卡尔坐标系统设计，采用弧中心原理，简洁的方框结构，可直接安装弧弓支撑耳环，基环的四条边均标有刻度，以使弧弓左右、前后安装时均可直接设定X、Y 、Z值。 2. 系统笛卡儿坐标系符合CT和MR扫描中使用的X、Y、Z命名法，可直观确定靶点坐标。 3. 坐标定位直接准确，均为正坐标，无负值出现，以免混淆。 4. 能与主流品牌的MR和CT设备良好地兼容，立柱应有金属材料并带有绝缘结构以保证MR检查时的安全性。 5. 颅骨固定螺丝应为钛螺丝，以保证3T MR检查时的安全。 6. 弧弓半径大小合适，符合临床需求，不小于170mm，不大于190mm。 7. 弧弓为稳定的半圆形双侧支撑结构。 8. 可在基环的左右方向安装弧弓、也可在前后方向安装。以提供后颅窝、双侧颞部、经蝶窦手术等手术入路，病人可取仰卧、侧卧、俯卧等体位。 9. 弧弓总重量≤1.2公斤，适合2岁以上儿童的立体定向手术；且整个系统总重量≤4公斤。 10. 弧弓上配有可滑动的载物架，以配合临床使用如穿刺针、探针、电极、微推进器等器械，支持主流品牌DBS设备。 11. 载物架上的止位器应可调节深度并有毫米级刻度指示调节位置。 12. 固定子和引导子可拆卸成两部分以便于清洗。 13. 配备专用消毒盒，用以消毒及运输。 14. 设备总体精度≤0.5 mm。 15. 基环可适用于X-ray，CT，1.5T和3.0T MR。 16. 可配备开放式MR和CT坐标指示器，不受基环可能固定的位置多低，均不受限制。 17. 设备可进行环氧乙烷、高温蒸汽或低温等离子消毒。 18. X或Y坐标在弧弓两侧均可设定，以最大程度保证精度，避免坐标设置错误。 19. 可以配备Mayfeild手术床连接器，适用标准神外手术床及固定设备。 20.配置需求：G型坐标框架、前固定杆、后固定杆，短节段、后固定杆，长节段、钛固定螺钉,5对、耳塞固定器，右侧、耳塞固定器，左侧、耳塞、前片锁定螺丝，4*10mm、双头螺丝刀、消毒盒、备件包、多功能立体定向导向弧滑动载物架、双头螺丝刀、右侧滑片、左侧滑片、消毒盒、可调节的CT适配器、CT床固定器、立体定向框架固定器、侧切活检针、开放式CT坐标指示器、注射/抽吸针套件 21.质保期≥3年
3 | 消化内科 | 消化内窥镜主机（包含配套水泵） | 套 | 1 | 135 | 135 | 消化内窥镜主机（包含配套水泵）技术参数需求： 一、图像处理装置 1、具有全高清图像输出1080P 的扫描成像技术。图像锐化、清晰，可将毛细血管和细微的黏膜结构准确清晰的显示出来，可选择 SDI或DVI或RGB 或 YPbPr或Y/C或VBS 合成等同步输出。 2、具有窄带光特殊光成像，利用两段窄带光照射可凸现粘膜下毛细血管和粘膜表面腺管开口等结构。 3、具有自体荧光成像技术，可将光源输出并经粘膜反射的绿光和自体荧光自动分配到监视器的R、G、B通道形成自体荧光影像；可识别肿瘤性病变和正常组织。 4、具有自动增益调节功能，根据视野明暗变化自动调节图像亮度。 5、测光模式分为三种，平均、峰值、自动三种，保证任何时候都可获得良好的观察环境。 6、具有构造强调功能，能够突出细微结构的构造。 7、具有轮廓强调功能，能够突出病变部位范围和轮廓。 8、具有快速实时冻结功能，能从按下冻结之前的图像中挑选色差最少的图像显示出来。 9、具备白平衡功能。 10、具有患者数据录入50名患者资料数据。 11、具有数据存储功能：可通过机器缓存存储或者USB便携存储工具存储图片。 12、主机光源一体式设计或分体式设计。 13、可兼容同科室保有的胃镜、肠镜等。 二、冷光源 1、检查灯：300W 氙气或至少5色LED灯。 2、照明时间不少于500小时。 三、监视器 1.专业医用内镜监视器； 2.液晶面板：≥27英寸，支持多种输入输出信号。 四、配置清单 1、图像处理装置（含光源） 1套 2、医用监视器 1台 3、台车 1台 4、内镜下送水装置 1台 5、内镜下送气装置 1台。 五、质保期≥3年
4 | 检验科 | 三重四级杆液相串联质谱仪 | 套 | 1 | 300 | 300 | 三重四级杆液相串联质谱仪技术参数需求： 一、用途：主要适用于有机小分子化合物定量分析和研究，靶向组学的分析，也可用于临床体外诊断检测。 二、 液相色谱仪技术参数 2.1输液单元： 2.1.1二元高压梯度系统，可编程 2.1.2流量范围：0.001ml/min-4.000ml/min，递增率0.001ml/min 2.1.3压力范围： 0-9000psi 2.1.4流量精度：0.070% RSD 2.2自动进样器： 2.2.1进样量设定范围：0.1–40 ul 2.2.2样品瓶数量：＞90个 1.5ml样品瓶 2.3脱气单元：五流路 2.4 柱温箱温控范围：10-80 °C 三、串联质谱仪技术参数： 3.1 离子源和进样方式 3.1.1配备独立的ESI和APCI源。 3.1.2 ESI电喷雾离子源流速范围：无需分流，即可达到2.5mL/min 3.1.3 APCI大气压化学离子源流速范围：无需分流，即可达到2.5mL/min 3.1.4 离子源内要求有至少两路加热雾化气，辅助加热气温度≥750 ℃，且该温度可在软件上设定并运行（投标时提供软件设定截图界面） 3.1.5 离子源采用锥孔设计，同时采用气帘气或反吹气技术，以同时保持高灵敏度和优异的抗污染能力，减少日常维护工作量。（投标时提供结构图）。 3.1.6 插拔式可互换ESI及APCI喷针，可实现ESI源及APCI源的快速更换无需放空质谱真空系统，不需要采用额外工具，1分钟内便可以完成切换；清洗、维护方便 3.1.7 离子源带有主动预废气排放装置（非被动排废模式），防止气体在密闭的离子源腔体中的回流。（提供结构图并注明） 3.2离子引入部分：离子引入部分采用高压离子聚焦技术。 3.3碰撞室采取＞90°弯曲（非直线）设计线性加速设计，排除中性丢失所造成的干扰，Dwell time低至1 ms时，灵敏度不损失。 3.4质量分析器: 具备三重四极杆质谱仪的结构及全部扫描功能。 3.5 质量范围m/z：5--2000 amu ，软件可设定。（投标时提供软件设置截图） 3.6 扫描速度: ＞12000 amu/sec 3.7 质量准确度: ＜0.01% amu (全质量数范围) 3.8质量稳定性：0.1 amu/24 hrs 3.9实际定量分析，一般设置驻留时间(dwell time)为1ms。可满足一次进样＞2000对MRM分析（约15分钟） 3.10 MRM最小驻留时间(dwell time)≤1ms 3.11 分辨率：单位质量分辨，0.4 Da和0.7 Da。分辨率可达到10000（扫描速度为50amu/s） 3.12 定量动态线性范围：六个数量级 3.13检测器：采用TDC计数器电子倍增器。 3.14气体要求:采用一路高纯氮气作为雾化气和碰撞气。无需额外氩气或其他气体。 3.15真空系统：特殊设计的抽溶剂大抽速机械泵和长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统, 无需额外水冷却系统。自动断电保护功能。 3.16 灵敏度指标： 3.16.1血清中利血平柱上进样1pg浓度样品， ESI+ 信噪比S/N > 1,500,000 ，C.V. < 5%；血清中氯霉素柱上进样1pg浓度样品，ESI- 信噪比S/N > 1,500,000， C.V. < 5%；，原始数据，无需平滑。验收指标，必须达到。 3.16.2 雌二醇柱上进样1pg，流速1.0 mL/min，相同有机相比例色谱条件下，271>145离子对通道，ESI-信噪比S/N>50,000，进样6针，C.V.<5%，验收指标，必须达到。 3.16.3 17-羟孕酮柱上进样1pg，流速1.0 mL/min，相同有机相比例色谱条件下，331>109离子对通道，APCI+信噪比S/N>10000，进样6针，C.V.<5%，验收指标，必须达到。 3.17扫描模式: 一次进样不分时间窗口可以同时完成至少300对MRM的定量分析并且同时得到MS/MS全扫描质谱图进一步完成库检索。 3.18 正负离子切换速度：≤10 ms。 3.19质谱进样方式：自动进样，注射泵进样。 3.20工作站及软件： 3.20.1 自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理、快速定量。 3.20.2 软件同时控制液相、质谱。 能自动地确保系统待用，进行质量校正和设置质谱分辨率，以便不用进行此项操作，通过生成化合物明确的质谱方法（MRM）和优化针对特定分析环境的离子源条件达到最佳检测限,检查液相色谱/质谱系统性能，确保分析结果准确,通过监测系统参数和解析系统报警使系统的运行时间最大化。 3.20.3 能提供“及时”定量数据质量监测，以确定QC或空白样品是否落在用户指定的误差范围内。能决定或是样品是否被注入或是需要进行更详细的检查，确保实验室的资源得到最充分利用。 3.20.4具有专用高通量数据处理平台，大批数据处理更快速，更精准。 3.20.5后续可增配专为临床质谱信息化、数字化打造的临床质谱信息一体化管理系统，可覆盖临床质谱检验全过程，通过自动化的数据传输、便捷、标准化的软件操作，以及使用Westgard质控规则进行质控结果的监控，从而帮助实验室临床质谱的管理更加科学高效。 四、配置清单： 1、质谱主机1套 2、液相主机1套 3、软件和工作站1套 4、ESI离子源和APCI离子源各1套 5、ESI喷针5根 6、泵油2瓶 7、耗材1批：包括样品瓶（含盖）300个，溶剂瓶5个，色谱柱1根， 8、氮气发生器 1套 9、UPS电源 1套 10、数据输出系统 1套 11、配套设备：固相萃取装置1台，台式高速离心机（15000rpm，1.5ml）1台，超低温冰箱1台，台式低速离心机（96孔板）1台，移液器（100-1000uL 、20-200uL ，0.5-10uL ）3支，氮吹仪1台，旋涡混合器1台。 五、质保期≥3年
5 | 骨科 | 关节手术机器人 | 套 | 1 | 500 | 500 | 关节手术机器人技术参数需求： （一）总体要求 1.设备功能：术前利用患者CT图像对患者下肢及双侧髋骨进行三维重建和手术规划；术中，使用光学导航仪定位骨骼的空间位置；截骨/磨削过程中，术者可握持末端装置推动机械臂进行平面截骨、直线磨削。 2.设备用途：与经验证的假体和手术工具联合使用，用于假体和手术工具的导航定位。治疗成人膝/髋关节病变引起的需要进行全膝关节置换手术和全髋关节置换手术。 3.设备兼容性：可适配假体植入物品牌≥3家（需提供所投产品的国家药监局注册证附件相关文件佐证） （二）设备 1.设备台车组成≤2台（需提供相关佐证材料） 2.急停控制功能：具有≥2个急停开关按钮 3.机械臂系统 4.机械臂自由度≥6 5.机械臂最大负载力≥7kg（需提供相关佐证材料） 6.机械臂的重复定位精度≤±0.15mm 7.机械臂具备碰撞自动停止保护功能机械臂末端具有电动刀具，无需使用截骨导板或其他形式的辅助截骨工具。（需提供相关佐证材料） 8.导航控制系统 9.导航引导下的设备位置准确度：≤1.0mm 10.导航引导下的设备角度准确度：≤1.0° 11.显示器数量：≥2个 12.硬盘容量：≥512TB 13.具备全膝，全髋关节置换手术方案术前规划、预览功能。 14.软件基本功能包含： USB 导入、导出患者手术方案、USB 导入CT 的DICOM 数据、新建、导入手术方案。通过获取DICOM数据，进行骨关节的三维重建。 （三）膝关节应用 1.全膝关节置换手术规划可实现假体规划：假体选择、截骨参数调整显示功能。 2.具备截骨边界保护范围的编辑功能，可根据需要调整范围大小。 3.截骨位置精度：按照手术规划进行截骨,截骨完成后,实际截骨平面与规划截骨平面的偏差距离≤1mm。 4.截骨角度精度：按照手术规划进行截骨,截骨完成后,实际截骨平面与规划截骨平面的偏差角度≤1°。 5.机械臂自动对位追踪功能：机械臂具备自动对位调整功能，机械臂可快速移动追踪到目标位置。 6.机械臂截骨平面锁定：机械臂运动到截骨位后，可锁定在截骨目标平面，术者可握持动力装置在该平面自由截骨。截骨过程中，显示器可实时显示锯片与骨骼的相对位置。 7.术中可实时显示关节力线及关节间隙数值。 8.截骨安全保护：截骨时，当锯片超过前端距离规划的截骨边界线时，刀具停止摆动。 9.截骨精度保护：截骨时，当锯片前端与截骨目标平面的距离一定范围时，刀具停止摆动。 （四）髋关节应用 1.全髋关节置换手术规划可实现假体选择、规划调整、髋臼杯调节、股骨柄调节、对侧解剖结构参考功能。 2.手术入路方式≥3种 3.实时显示机械臂辅助下髋臼杯安装的前倾角度和外展角度 4.具备辅助股骨颈截骨功能，具备髓腔定位，入髓点标记功能。 5.磨削位置偏差保护：磨削过程中，当磨锉前端到达位置边界线时电动铰磨钻停止转动。 6.磨削深度偏差保护：磨削过程中，当磨锉前端到达深度边界线时电动铰磨钻停止转动。 7.具备髋臼假体、股骨假体植入结果，双下肢长度验证功能。 （四）质保期≥3年